石家庄市环境监控中心

关于TOF-MS VOCs走航车运维项目的

询价信息公告

我单位根据政府采购相关规定及市财政局要求，现开展石家庄市环境监控中心TOF-MS VOCs走航车运维项目（预算金额：49.49万元）询价工作，请有意参与的社会主体单位和组织自行下载有关附件，并按要求做好准备工作。

询价会时间：2026年3月27日（星期五）上午9：30；地点：石家庄市生态环境局435会议室。

联系人：赵若楠，联系电话：85259878

师晓威，联系电话：85880697

本次询价确定的最终报价仅为采购预算提供参考，不代表政府采购中标单位和价格。

特此公告。

附件：1.询价要求及流程

2.采购项目工作方案

3.询价响应文件（格式）

石家庄市环境监控中心

2026年3月23日

附件1

石家庄市环境监控中心

TOF-MS VOCs走航车运维项目

询价要求及流程

报价单位按照《询价响应文件》要求准备相关资料、装订成册一式叁份（一份正本贰份副本），并于询价会提交我单位询价小组。

“二次报价表”可装订于《询价响应文件》中，也可单独提供，在报价单位与采购单位针对所采购项目进行充分沟通和交流后现场报价并签字盖章（各报价单位可以提前加盖好相关印章）。

本询价会参会的社会主体单位和组织经营范围须与本项目工作相关。

询价会如少于3家响应单位，报价无效。

本次询价分为初始报价和二次报价，我单位将根据所有报价单位的两次报价进行综合评审，并确定最终预算金额（即采购预算金额）。

程序：报价单位递交《询价响应文件》→监督人员宣读各报价单位的初始报价→报价单位与采购单位针对所采购项目进行充分沟通和交流→二次报价→报价单位确认签字盖章→会议结束。

附件2

石家庄市环境监控中心

TOF-MS VOCs走航车运维项目工作方案

一、采购项目预算

项目预算：  49.49万元

二、供应商资格条件

1.具有独立法人资格和合法的经营范围，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.落实政府采购政策：面向小微企业，扶持监狱企业及残疾人企业，支持节能环保、创新政策；

3.根据财库〔2016〕125号文、冀财采〔2016〕28号、冀社信办发〔2019〕8号文以及石政办发〔2020〕3号文的规定，投标人存在不良信用记录的为无效投标；

4.本项目不接受联合体投标，不得分包和转包。

三、技术及商务要求

（1）技术要求

1.1 需运行维护的车辆仪器设备清单

表1  TOF-MS VOCs走航车配置清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VOCs在线质谱监测仪 | 中国 FPI | VMS-100 | 台 | 1 |
|  | H2S分析仪 | TAPI | T101 | 台 | 1 |
|  | NH3分析仪 | 中国 FPI | LTGA-200 | 台 | 1 |
|  | 动态校准仪 | 中国 FPI | AQMS-200 | 台 | 1 |
|  | 零气发生器 | 中国 FPI | AQMS-100 | 台 | 1 |
|  | 采样总管 | 中国 FPI | DEA09 | 套 | 1 |
|  | 气象五参数 | 路赋德 | WS-500UMB | 台 | 1 |
|  | 移动监测车 | 福特 | JX5049XJCMKA2 | 辆 | 1 |
|  | 数据采集传输系统 | 中国 FPI | 中国 FPI | 套 | 1 |

1.2 运维目标

对石家庄市环境监控中心的1辆TOF-MS VOCs走航车及装备的检测仪器开展日常维护，TOF-MS VOCs走航车在突发性环境污染事故发生时，监测车可迅速进入污染现场，在规定的时间内开展监测，现场提供监测数据，至少包括污染物性质、程度及可能的扩散等。

1.3 运维团队及备品备件、耗材配置

（1）运维团队

需配备2名运维人员（长期驻场），要求运维人员具备两年以上走航监测车的运维经验,其中1名技术人员为本科及以上学历。运维人员负责日常仪器操作，维护及保养，仪器校准，故障检修和报告编制等工作，确保仪器设备正常运行，数据质量可靠；定期安排进行现场调研工作，协助对数据质量进行检查，开展数据分析工作。运维期结束前，需保证运维车辆、设备正常运行，具有可靠性和完整性，并在运维结束前5个工作日内提供有效地性能测试报告、设备校准报告及配合做好交接工作。

表 2 运维人员具体工作内容

| 序号 | 人员 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维人员甲（兼司机） | 1、专职司机 |
|  |  | 2、日常巡检 |
|  |  | 3、数据审核 |
|  |  | 4、异常数据分析 |
| 2 | 运维人员乙 | 1、每日系统检查 |
|  |  | 2、现场数据分析 |
|  |  | 3、每周质谱检查 |
|  |  | 4、每周对过滤器除尘清洗及滤芯更换 |
|  |  | 5、日常质控 |
|  |  | 6、设备异常维修、报告 |
|  |  | 7、每日、每周报告 |
|  |  | 8、月度、年度报告 |

（2）备件与耗材要求

为保证运维期间TOF-MS VOCs走航车的正常使用，运维单位必须提供兼容现有产品的标气、耗材、备品备件。提供的标气、耗材及备品备件可溯源。

表 3 TOF-MS VOCs 走航车涉及的耗材、备品备件、标气

| 名称 | 产品型号 | 运维期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耗材 |  |  |  |
| 蝶形囊式过滤器 | VMS-100 | 1年 | VOCs在线质谱监测仪 |
| 样品过滤膜 | T101 | 1年 | H2S分析仪 |
| 烧结过滤器 | T101 | 1年 |  |
| O形圈 | T101 | 1年 |  |
| 5A型分子筛 | / | 1年 | 零气发生器 |
| 椰壳活性炭 | / | 1年 |  |
| 气体净化剂 | / | 1年 |  |
| 催化燃烧催化剂 | / | 1年 |  |
| 备品备件 |  |  |  |
| 氘灯 | 30W | 1年 | VOCs在线质谱监测仪 |
| 微通道板 | / | 1年 |  |
| 全量程真空规 | / | 1年 |  |
| 低量程真空规 | / | 1年 |  |
| 滤光片 | / | 1年 | H2S分析仪 |
| 紫外灯 | / | 1年 |  |
| 紫外灯驱动板 | / | 1年 |  |
| 温度控制器 | / | 1年 | NH3分析仪 |
| 固态继电器 | / | 1年 |  |
| herriott腔硅胶加热片 | / | 1年 |  |
| 激光器模块硅胶加热片 | / | 1年 |  |
| 隔膜正空泵 | / | 1年 |  |
| 阻流器 | / | 1年 |  |
| 通用三通电磁阀模块 | / | 1年 | 动态校准仪 |
| 两位三通电磁阀模块 | / | 1年 |  |
| 阻流器 | / | 1年 |  |
| 气体流量传感器 | 量程1000SCCM | 1年 |  |
| 压力传感器板 | AQMS-200 | 1年 |  |
| 流量传感器板 | AQMS-200 | 1年 |  |
| 温控板 | MFC-2000 | 1年 |  |
| 梭子阀 | / | 1年 | 零气发生器 |
| 活性炭罐装配 | / | 1年 |  |
| 洗涤器筒体装配 | / | 1年 |  |
| CO转化模块 | / | 1年 |  |
| 储气罐 | / | 1年 |  |
| 标气 |  |  |  |
| TO-15/N2&TO-15 | 标准因子65种：1ppm&余N2&1L&含瓶 | 1年 |  |
| 标气N2 | N2:99.999%，8L | 1年 |  |
| 标气SO2 | 50ppm，8L | 1年 |  |
| 标气NO | 50ppm，8L | 1年 |  |
| PAMs | 57种常见VOCs | 1年 |  |
| OVOCs | 13种含氧类VOCs | 1年 |  |
| 有机胺 | 8种含氮类VOCs | 1年 |  |
| 有机硫 | 11种含硫类VOCs | 1年 |  |
| 苯系物 | 苯、甲苯、对二甲苯 | 1年 |  |

1.4运维具体工作内容

（1）总体工作内容

在日常维护中要做好维护记录，具体运维服务内容至少包含日、周、月、年度的运维服务，每年向采购单位上报故障点的汇总报表。日常维护计划分为例行维护和报修响应维护。报修响应维护严格执行维护响应流程，并做好每日记录及报表，汇总及维护情况分析，包括报修情况分析，设备维修情况分析。当仪器出现故障不能及时修复时，应在72小时之内使用备机开展监测。

（2）环境运维工作内容

1）走航车内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备整洁，设备标识清楚；

2）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

3）定期检查消防、报警安全设施；

4）进行维护时，应规范操作，注意安全；

5）设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门；

6）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，并做好记录；

7）每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

（3）仪器运维工作内容

1）判断系统数据采集与传输情况。

2）检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

3）每日检查走航车油量，水温，胎压等。

4）每周对质谱分析仪进行一次定点检查；对硫化氢分析仪进行一次零点跨度检查/校准；至少一次系统检查，检查仪器运行工况、标气使用情况等。

5）每月检查设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否正常，排风排气装置工作是否正常。

6）每月检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

7）每月对氨气分析仪进行一次零点校准；对所有设备及数据采集仪时钟进行检查。

8）质谱分析仪每季度滤膜更换1次，每季度维护1次。对硫化氢分析仪滤膜更换1次；对氨气分析仪滤膜更换1次。

9）每月对所有设备及数据采集仪时钟进行检查。

10）每季度对数据进行备份留档。

（4）档案管理工作内容

将走航车的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。相关记录至少应包括：

1）仪器运行维护（含检查/校准）记录表。

2）仪器设备维修记录表。

3）备品备件管理记录表。

4）主要消耗材料使用登记表。

5）标准物质使用记录。

（5）监测报告工作内容

在走航监测完成后，需提供相应日常监测报告或应急监测报告。要求每年报出日常监测报告不少于180份，周监测报告不少于52份，月监测报告12份，年度分析报告1份，应急监测报告及其他工作分析报告根据工作需要随时报送。

2.商务要求

1）运维服务时间期限：2026年7月24日至2027年7月23日。

2）服务地点：石家庄市。

3）付款方式：第一次付款：合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，乙方向甲方提交符合财务规定的合法发票后，甲方向乙方支付预付款4.9万元；第二次付款：乙方完成八个月运维向甲方提交考核申请并通过本付费周期考核，向甲方提交符合财务规定的合法发票后，甲方向乙方支付中标金额的60%扣减本付费周期考核扣款后的金额；第三次付款：乙方履行合同完毕，向甲方递交总结报告和履约验收申请，按照合同约定进行履约验收。项目通过履约验收且乙方无违反合同规定，并向甲方提交符合财务规定的合法发票后，甲方向乙方支付中标金额的剩余运维费用扣减本付费周期考核扣款后的金额；如乙方不能达到或违反合同相关条款之情形，甲方按照相关约定据实核算从项目尾款中扣减相应金额，不足部分由乙方在10个日历内补足。

4）应急服务要求

当环境应急事件发生时，现场服务工程师需24小时随时待命，接到任务通知后1小时内完成所有准备工作保证车辆可以出发，相关设备保证进入正常待测状态；日常维护过程中系统出现故障要求在出现问题的30分钟内给予问题的反馈，如需现场解决，在故障发生的12小时内，派技术人员到达现场处理，排除第三方原因，48小时内解决问题。应急情况需2小时内到达现场对系统进行检修。

5）费用承担范围

运维期间，车辆的保险费（含交强险、商业险）；车辆的燃油费及高速公路通行费；车辆的定期保养及维修费（含保养及维修）；硬件设备的维修、升级等服务费用；耗材及备品备件、标气的费用；网络通讯费；涉及到的软件系统版本更新费用；驻点维护工程师及其它技术人员需要的一切费用；分析报告费用；因外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换、属于运维单位的工作人员操作不当、违反规程等以上内容在运维期间所产生一切费用均由运维单位负责。

附件3

正本(副本)

项目

询价响应文件

项目名称：

报价单位：          		          （公章）

法定代表人：          		       （印鉴）

日  期：       年      月      日

报价承诺函

致: 石家庄市环境监控中心:

授权         为全权代表,参加贵单位采购项目询价的有关活动并报价。为此，我方郑重声明以下诸点：

- 提交下述文件正本一份和副本贰份

- 初始报价表

- 采购项目报价简要说明

- 二次报价表

- 据此函，法人授权委托代理人代表宣布如下

- 我公司已详细审阅项目全部的有关文件（包括但不限于设备方案、采购明细、技术参数、实现的功能或者目标等），我们完全理解并同意放弃对此方面有不明及误解的权利。

- 我公司将按询价响应文件的有关承诺规定履行责任和义务。

- 报价之日起有效期为     个日历日。

- 初始报价为(小写)       元；(大写)              ；

投 标 单 位：（盖章）					  法人授权代表：（签字）

年    月    日

初始报价表

单位:元

| 报价单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 初始报价 | 人民币大写： 小写： |
| 质量 | 达到相关行业标准或符合采购方要求 |
| 交付期 |  |
| 报价单位 | 法定代表人（签字或盖章）： 委托代理人（签字或盖章）： （公章） 年 月 日 |

说明：要求内容填写清楚，准确无误。本表中的总报价应与分项报价表费用总和一致。

采购项目报价简要说明

（仅做参考，可依据项目方案预算实际情况编制）

报价单位名称:

| 序号 | 项目明细 | 型号规格 及技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 | 产地及制造厂商 | 性能说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始报价总价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |

报价单位代表（签字或盖章）:____________________

二次报价表

单位:元

| 报价单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 二次报价 | 人民币大写： 小写： |
| 质量 | 达到相关行业标准或符合采购方要求 |
| 交付期 |  |
| 报价单位 | 法定代表人（签字或盖章）： 委托代理人（签字或盖章）： （公章） 年 月 日 |

注：本次询价分初始报价和二次报价，经与采购方询价小组谈判后，再填制二次报价表（手工填写）。

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的                        （姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加 石家庄市环境监控中心 的 TOF-MS VOCs走航车运维  项目的市场询价活动。代理人在询价谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                性别：    年龄：

单位：                  职务：    身份证号：

固定电话：              手机号码：

报价单位：（盖章）

法定代表人：（盖章）

有效期：  年  月  日至  年  月  日

日期：  年  月  日

【营业执照副本（或三证合一）复印件】（加盖单位公章和法人章）

【相关资质复印件】（加盖单位公章和法人章）

【被询价单位法人身份证复印件】（加盖单位公章和法人章）【被询价单位委托代理人身份证复印件】（加盖单位公章和法人章）

【其他】

石家庄市环境监控中心

TOF-MS VOCs走航车运维项目

询价告知卡

（报价单位名称）：

- 我单位官网发布的“石家庄市环境监控中心关于TOF-MS VOCs走航车运维项目的询价信息公告”是否阅知？

- 我单位官网发布的“石家庄市环境监控中心TOF-MS VOCs走航车运维项目询价要求及流程”是否阅知？

- 我单位官网发布的“石家庄市环境监控中心TOF-MS VOCs走航车运维项目工作方案”及采购需求是否阅知？

报价单位（公章）：

委托代理人（签字）：

年   月   日