石家庄市环境监控中心

关于地表水自动监测站运维项目01包的

询价信息公告

我单位根据政府采购相关规定及市财政局要求，现开展石家庄市环境监控中心地表水自动监测站运维项目01包（预算金额：293.0598万元）询价工作，请有意参与的社会主体单位和组织自行下载有关附件，并按要求做好准备工作。

询价会时间：2026年5月12日（星期二）上午9:10；地点：石家庄市生态环境局522会议室。

联系人：赵若楠，联系电话：85259899

师晓威，联系电话：85880697

本次询价确定的最终报价仅为采购预算提供参考，不代表政府采购中标单位和价格。

特此公告。

附件：1.询价要求及流程

2.采购项目工作方案

3.询价响应文件（格式）

石家庄市环境监控中心

2026年5月7日

附件1

石家庄市环境监控中心

地表水自动监测站运维项目01包

询价要求及流程

报价单位按照《询价响应文件》要求准备相关资料、装订成册一式叁份（一份正本贰份副本），并于询价会提交我单位询价小组。

“二次报价表”可装订于《询价响应文件》中，也可单独提供，在报价单位与采购单位针对所采购项目进行充分沟通和交流后现场报价并签字盖章（各报价单位可以提前加盖好相关印章）。

本询价会参会的社会主体单位和组织经营范围须与本项目工作相关。

询价会如少于3家响应单位，报价无效。

本次询价分为初始报价和二次报价，我单位将根据所有报价单位的两次报价进行综合评审，并确定最终预算金额（即采购预算金额）。

程序：报价单位递交《询价响应文件》→监督人员宣读各报价单位的初始报价→报价单位与采购单位针对所采购项目进行充分沟通和交流→二次报价→报价单位确认签字盖章→会议结束。

附件2

石家庄市环境监控中心

地表水自动监测站运维项目01包

工作方案

## 一、采购项目最高限价

预算：293.0598万元

二、采购方式

公开招标。

- 三、技术要求

## （一）项目概况

水环境自动监测是环境保护工作的一项例行任务，保证自动监测设备的正常运行是确保我市重点河流断面水质状况实时监控的基础。为完善我市水环境质量自动监测网络，及时掌握全市地表水水环境质量动态，依据石家庄市人民政府办公室《关于进一步加强河流跨界断面水质生态补偿的通知》（石政办函〔2021〕3号）、中国环境监测总站关于印发《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》（总站水字〔2019〕649号）通知要求，拟开展“地表水自动监测站运维项目”运维采购工作。

1.参数配置

主要包括五参数（水温、pH、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、化学需氧量（高锰酸盐指数）、总磷（总氮）等。水站分布及配置主要仪器见表1。

2.监测频次

五参数每1小时监测1次，其它参数每4小时监测1次。可根据管理部门要求、采购人工作需求适当调整监测频次。

3.水质自动监测站概况

水质自动监测站4座。水质自动监测站概况详见表1。

- 4.服务范围

- 各水站所有监测仪器、采水设备、配水设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、数据审核、故障维修、校准等工作，以及承担电费、水费、废液处理费、看护费等。做好水站的防水、防火、防盗等工作，确保固定资产完整。配合采购人开展固定资产盘点、资产清查、设备报废等工作。投标人须接受采购人的质量检查和考核，确保水站各项监测仪器正常稳定运行。

表1  水质自动监测站概况

| 序号 | 水站名称 | 设备时间 | 经纬度 | 监测河流 | 高锰酸盐 | COD | 氨氮 | 总磷（总氮） | 其他参数 | 五参数 | 自动采样器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地都 | 2014 | E:113.90001N:37.97424 | 冶河 | 哈希COD-203A | / | 哈希Amtax sc | 哈希 NPW-160 | 水质在线生物安全预警系统：中科水质BEWs-601S； 铅镉：力合 LFZT-DW2005； 六价铬：力合 LFCR-DW2001； 砷：力合 LFAs-DW-2001； 总汞：力合 LFTHg-DW2008； 铜锌镍：境辉 JH-9 | 主机：HACH sC1000； pH：哈希DPD1R1； 溶解氧：哈希 LDOⅡ； 浊度：哈希SOLITAX sc； 电导率：哈希3700； 温度：哈希 LDOⅡ | 6CAR0511 |
| 2 | 河西头 | 2014 | E:113.56364N:38.42102 | 滹沱河 | 哈希COD-203A | / | 哈希Amtax sc | 哈希 NPW-160 | 水质在线生物安全预警系统：中科水质BEWs-601S； 铅镉：力合 LFZT-DW2005； 六价铬：力合 LFCR-DW2001； 砷：力合 LFAs-DW-2001； 总汞：力合 LFTHg-DW2008； 铜锌镍：境辉 JH-9 | 主机：HACH sC1000； pH：哈希DPD1R1； 溶解氧：哈希 LDOⅡ； 浊度：哈希SOLITAX sc； 电导率：哈希3700； 温度：哈希 LDOⅡ | 6CAR0511 |
| 3 | 黄壁庄 | 2014 | E:114.30959N:38.24561 | 滹沱河 | 哈希COD-203A | / | 哈希Amtax sc | 哈希 NPW-160 | 水质在线生物安全预警系统：中科水质BEWs-602S； 铜锌镍：境辉 JH-9； 砷、六价铬、铅：境辉 JH-9； 蓝藻叶绿素：bbe | 主机：HACH sC1000； pH：哈希DPD1R1； 溶解氧：哈希 LDOⅡ； 浊度：哈希SOLITAX sc； 电导率：哈希3700； 温度：哈希 LDOⅡ | 6CAR0511 |
| 4 | 岗南水库 | 2014 | E:113.99180N:38.31888 | 滹沱河 | 维斯特DIGS-300 | / | 布朗卢比 power mon | 布朗卢比 power mon | 水质在线生物安全预警系统：中科水质BEWs-601S； 水质基线分析模型系统：哈希GB01-0001C； 多维矢量指纹识别模型系统：哈希GB01-S00002； 有机物：哈希UVAS sc； ORP：哈希DRD1R5； 水中油水质自动分析仪：哈希FP-360； 叶绿素/蓝绿藻水质分析：哈希DS5X； 硝氮：哈希NitraTax Plus sc； 砷，六价铬，铅：境辉 JH-9； 铜锌镍：境辉 JH-9 | pH：哈希DPD1R1； 温度：哈希LDOⅡ； 溶解氧：哈希LDOⅡ； 电导率：哈希3700 ； 浊度：哈希SOLITAX sc | 6CAR0511 |

（二）技术要求

### 1.技术要求

水站运维及管理期间，投标人必须按照《河北省地表水水质自动监测站运行及数据统计管理办法》（冀环办发〔2023〕57号）、《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）、中国环境监测总站《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）、《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ915.3-2024）以及其他国家有关法律、法规及有关技术规范开展水站运维，使水站的运行状态满足国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求。当采购人依据国家有关规定和技术规范要求出台新的水站运维要求时，以新要求为准。如文件中有不一致的地方，以新发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。

1.1 日常运行服务技术要求

运维人员按要求开展站点现场巡检和养护工作，包括但不限于：

#### （1）检查采水点周边环境，记录水体颜色、嗅味、水位变化等情况，及时清理漂浮物等杂物；

#### （2）对站点上下游及周边环境进行巡查，存在异常情况的，上报采购人进行报备，并按要求开展调查和记录；

#### （3）当水位发生较大变化时应调整采水口位置以保障采水正常；在封冻期前做好采排水管路保温等维护工作；

#### （4）查看站房内外运行环境，确认室内温度、湿度等条件是否满足要求，保持站房内干净整洁，检查站房外部等设施是否正常；

#### （5）检查采配水单元是否正常，采排水管路是否存在漏液或堵塞情况，必要时应清洗并排除故障；

#### （6）检查水质自动监测仪器及不间断电源（UPS）等辅助设备是否正常，必要时应更换耗材；

#### （7）手动启动水质自动采样器，检查水质自动采样器工作状态；

#### （8）查看试剂使用状况，及时添加或更换试剂，试剂使用时间最长不超过90天；

#### （9）查看废液收集情况，避免出现泄漏等情况；

#### （10）清洗采水单元、配水与预处理单元；

#### （11）启停各泵、阀，检查工作状态是否正常；

#### （12）根据要求或结合实际运行情况，定期更换光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件及泵管等易耗品；

#### （13）其他采购人要求的现场巡检和养护工作。

#### 1.2运维服务保障要求

表2运维服务基本要求一览表

| 项目 | 分类 | 数量/比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术人员 | 项目负责人 | 1名 | 本项目中不可兼职 |
|  | 技术负责人 | 1名 | 本项目中不可兼职 |
|  | 质量负责人 | 1名 | 本项目中不可兼职 |
|  | 驻站人员 | 3名 | 专职驻站 |
|  | 现场运维人员 | 每2个水站不少于1名 |  |
| 车辆 | 运维车辆 | 每3个水站不少于1辆运维车辆；不少于1辆驻站车辆 |  |
| 辅助监测 | CMA认证检测机构 | 至少1个 |  |
|  | 便携五参数仪器 | 至少1套 |  |
|  | 备品备件备机库 | 至少1个库 |  |
|  | 化学需氧量（高锰酸盐指数）、氨氮、总磷（总氮）便携式检测仪 | 至少1套 |  |
|  | 备机 | 至少1套常规九参数备机，1套鱼法在线生物预警设备 |  |

##### 1.2.1机构要求

为满足水站日常运行和质控要求，投标人须自有或有合作协议的CMA资质实验室。

上述CMA资质检测机构的资质认定范围应至少覆盖水质常规五参数（水温、pH值、电导率、浊度、溶解氧）、氨氮、化学需氧量（高锰酸盐指数）、总磷（总氮）；需覆盖重金属（汞、砷、铅、镉、六价铬、铜、锌、镍）。

##### 1.2.2人员要求

- （1）投标人应根据招标文件中的工作内容要求，在投标文件中详细列出参加本项目的人员及人员分工说明（包括项目负责人1名、技术负责人1名、质量负责人1名、驻站人员3名、现场运维人员按比例配备等）。

- （2）本项目负责人、技术负责人、质量负责人不可兼职。投标人应保证人员的稳定性，项目负责人、技术负责人、质量负责人、驻站人员、现场运维人员未经采购人允许，原则上不予变动。如果有特殊情况需要调整的，必须经采购人同意后方能调整，应更换为同等及以上水平的人员。投标人提供人员工作不力的，采购人有权提出更换满足运维要求的人员，投标人须无条件满足。

（3）投标人的现场运维人员人数可以根据实际中标包件内的水站数量调整，但调整后的每个包件现场运维人员数量与包件内水站数量比值应保证不低于1/2。

（4）为保证水站仪器设备安全，对地处偏远的水站应视情安排值守人员，并明确值守人员的岗位职责。

（5）关键岗位人员要求

①项目负责人是投标人在该项目上法定授权的第一负责人，全面负责水站的运维工作，对运维过程中的所有工作和问题具有最终审批权和解释权。项目负责人应为公司中层以上管理人员，且有3年及以上水质自动监测站运维项目管理经验。

②技术负责人全面负责投标人本项目技术管理。应熟练掌握地表水自动监测领域的相关技术规范，能迅速领悟、宣贯和落实采购人提出的各项运维要求，熟悉内部业务管理流程，了解质量体系和质量管理要求；具有较强的水站运维统筹和管理能力，且有3年及以上水质自动监测站运维管理经验。

③质量负责人负责本项目质量控制管理，应熟悉项目质量控制体系和质量管理流程。保障水站各项质控措施顺利开展的同时，做好项目运维各环节内部质控，且有3年及以上水质自动监测站运维管理经验。

④现场运维人员需熟悉水站运维操作流程，了解相关技术规范，具有专科及以上学历，具备较强的学习能力和动手能力，工作中能有效落实各项技术管理规范要求，有2年及以上水质自动监测站运维经验并具有省级及以上相关部门颁发的水环境质量自动监测技术方面培训合格证书。

现场运维人员中骨干人员（不含项目负责人、技术负责人、质量负责人）占比不少于50%，骨干人员指从事地表水水站运维工作满3年并具有省级及以上相关部门颁发的水环境质量自动监测技术方面培训合格证书。

⑤投标人应承诺提供经过采购人认可的驻站人员，具有本科及以上学历或有3年以上水质自动监测站运维经验。驻站人员负责投标人和采购人的业务沟通交流，配合采购人开展实时数据审核、报告编制、现场运维调度管理、数据结转入库等与项目执行相关的工作。需熟练掌握本项目的相关要求和技术规范，具有较强的领悟和沟通能力，在工作中与采购人有较高的沟通效率。投标人应按采购人要求承担必要的运维服务场地和相关办公设备、办公用品等费用。

⑥投标人须制定运维人员技术培训计划，定期组织运维人员技术培训，宣贯、落实运维管理相关要求。投标人相关人员须参加采购人组织的技术培训以及运维质量的监督检查，接受采购人或其委托相关机构的监管和考核。

⑦投标人应采取必要的安全保护及相关措施，保障在该项目中各个工作人员的人身和财产安全。如工作人员在工作中发生任何人身损害及财产损失，投标人负责全权处理并承担全部费用。

（6）人员相关资料要求

投标人需提供所有人员身份证信息，学历、学位（如有）、职称证书（如有）、工作履历证明，以及社保缴纳证明材料，并加盖投标人公章。

##### 1.2.3运维车辆要求

每3个水站至少配备1辆满足现有市控水站运维要求的运维车辆。配备不少于1辆驻站车辆。

##### 1.2.4设备要求

（1）便携仪器设备要求

至少配备1套便携五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）监测设备，溶解氧便携监测设备应满足原位监测要求。便携五参数设备性能应符合行业标准要求并通过计量检定/校准。至少配备1套化学需氧量（高锰酸盐指数）、氨氮、总磷（总氮）便携式检测仪。

（2）备品备件备机耗材要求

①配备1套常规九参数备机和1套鱼法在线生物预警设备。备机性能及功能应满足相关技术规范要求和管理需求。备机均应通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，具有生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告。测量数据等参数能按国家水站数据传输协议上传平台。

②投标人应在采购人指定地域按采购人要求开展备机性能和功能测试，并承担相关费用。

③备品备件数量、质量应满足运维包件内相关水站仪器设备维修保养需求。建立备品备件台账，实现动态管理。

④应建立不少于1个备品备件备机库，并保证库房环境条件满足仪器设备及备品备件存放要求。备品备件备机库须设立在项目所在地。

⑤耗材须为各水站仪器生产厂家的原装配件或不低于原厂性能指标配件。投标人须承诺中标后1个月内配齐本服务需求书中所涉及设备的耗材和备件，耗材按照不少于3个月的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。投标人须结合各水站的仪器设备配置情况，附各仪器所需耗材备件的明细表。

（3）试剂要求

①市控水站使用试剂的纯度需分析纯（AR）以上，标准溶液的试剂纯度应在优级纯（GR）以上。日常质控、核查工作应使用有证标准物质。投标人应向采购人提交试剂配制及使用手册备查。

②投标人应建立试剂管理制度，水站运维试剂应由专人配制，配制信息可溯源，采用专用试剂瓶盛装，贴有明确标识（包括试剂名称、标液浓度、配置人、配制时间、有效期），统一配送、抽检。

③投标人应建立试剂管理台账，对试剂配制记录、配送记录以及更换和使用记录进行动态管理，确保试剂、有证标准物质使用信息可溯源。

##### 1.2.5废液收集要求

投标人对水站产生的废液须按相关管理规定安全贮存，每年至少开展一次规范化处置工作，项目结束前一个月须配合分局完成处置工作并承担相关费用。

1.2.6维护物资要求

投标人应按实际运维服务工作要求准备充足的物资，至少应包括：电工工具箱、万用表、电工胶带、生料带、扎带、卡箍、钢丝绳、容量瓶、滴定管、烧杯、移液管、洗耳球、试管刷、救生衣、救生圈、下水服、安全绳、安全帽、护目镜等。

##### 1.2.7运维服务管理体系建设要求

（1）关键信息备案要求

投标人应及时落实关键信息备案，向采购人提供以下材料，待审核后，进行信息备案。

①营业执照等单位证明文件；

②组织结构示意图，内部组织结构设置和职责；

③参与本项目运维、管理人员一览表（包括但不限于项目负责人、技术负责人、质量负责人、运维人员等项目相关人员的详细配置信息）；

④与本项目相关的车辆配备一览表；

⑤与本项目相关的主要仪器设备信息一览表；

⑥与本项目相关的备品备件及备机信息一览表（包含但不限于备品备件及备机台账、品牌、型号、数量、存放地点等信息）；

⑦备机的试剂配制手册；

⑧与本项目相关的投标人必要的技术性和管理性支持文件（包含但不限于投标人为本项目制定的运维管理程序文件、质量手册和作业指导书，以及支撑项目执行的水站运维相关管理制度等）；

⑨备机的传输协议。

（2）运维管理体系要求

按照采购内容和要求，投标人须严格按照中国环境监测总站下发的《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》的有关规定，建立涵盖运维全过程的运维管理体系。制定水站运维管理程序文件、质量手册和作业指导书，以及支撑项目执行的运维管理相关制度文件。

（3）质量监督要求

①投标人接受采购人对数据质量的监督，按照采购人制定的质量监督计划，配合采购人开展数据质量核查工作。

②投标人须配合采购人完成质控样考核。

③投标人须配合采购人完成水样比对考核。按照采购人要求，开展相关质控工作。

（4）数据归属及保密

本项目所形成的数据及报告归采购人所有。未经采购人授权，投标人无权使用监测数据或将数据和报告发送给任何第三方。

驻站工作人员与采购人签订《保密协议》和《廉洁自律承诺书》，其他参与自动监测工作的投标人的技术人员需遵守《保密协议》的相关规定，并与投标人签订相关保密协议。

（5）需投标人提供的设计方案、解决方案和组织方案

①运维交接实施方案

投标人应根据项目需求合理设计运维交接实施方案，至少包括时间、人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等内容。在规定时间内严格按要求完成交接工作，确保交接的市控水站符合相关技术规范要求。

②日常运维实施及组织方案

投标人应根据项目需求设计日常运维实施及组织方案，包括但不限于运维实施管理组织方案、维护工作流程设计方案、试剂和标准样品管理组织方案。

③运维应急预案（应急处理解决方案）

投标人应根据项目需求合理设计日运维应急预案，包括但不限于数据、水质异常时设计的应急预案、不可抗力导致不具备运维条件时的应急预案。有效应对水站出现的各类异常和突发情况。

④数据审核方案

投标人应依据《国家地表水水质自动监测数据审核管理办法（试行）》（总站水字〔2020〕554号）、《河北省地表水水质自动监测站运行及数据统计管理办法》（冀环办发〔2023〕57号）相关技术规范，根据项目需求合理设计数据审核方案，包括但不限于职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度和数据复核以及运维相关日志、关键参数日常审核等内容，确保监测数据的准确性。

⑤质控方案

投标人应根据项目需求合理设计质控组织方案，包括但不限于人员、装备、仪器设备、试剂、监测环境、质量监督等方面。严格按照质量控制与质量保证要求及时开展运维工作。

##### 1.2.8生物站点水质自动监测站补充运维要求（地都生物站、黄壁庄生物站、岗南生物站、河西头生物站）

（1）标准模式鱼循环养殖系统日常运维

包括但不限于模式鱼及丰年虾幼虫孵化、使用丰年虾卵孵化幼虫投喂标准模式鱼、采集标准模式鱼受精卵进行孵化、养殖鱼缸的清洗、循环水箱的清洗、过滤材料的更换及清洗。

（2）标准模式鱼循环养殖系统运维要求

每日需查看室温、系统养殖水温、光照周期控制状态、养殖鱼缸水位并清理养殖垃圾，每日投喂两次孵化后的丰年虾幼虫；每周需清洗养殖鱼缸；每月清洗循环水箱、过滤材料一次，夏天提高清洗频率。根据生物预警站运行需求安排标准模式鱼繁殖工作，成鱼（三月龄以上）数量应时刻保持在300条以上；保证养殖系统备品备件充足，包括：丰年虾卵、烧杯、捞网、养殖鱼缸、管路配件、滤材、加热棒等。

##### 1.2.9成果提交

（1）月度工作计划及报告

项目执行期间，投标人需每月最后一周制定并提交下月运维、质控计划，每月第一周提交上月运维报告及质控报告。运维报告应涵盖运维计划执行情况，包括当月运维工作完成情况、水站运行情况（仪器运行情况、监测数据有效率等）、异常或应急响应处理情况（数据异常、数据中断）等内容；质控报告应涵盖质控计划执行情况，包括当月公司周、月质控完成情况。

报告中要包含运维及质控完成情况、存在问题及评价结论，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要单独列明，并分析说明原因。

（2）中期报告

中期报告应涵盖项目进度与计划执行、投标文件所承诺的各项工作完成情况，对水站运行和运维进行综合、全面的评价。

（3）项目整体情况报告

项目结束后，投标人依据项目执行及完成情况编写项目整体情况报告，并提交给采购人。项目整体情况报告应涵盖项目整体完成情况、各项工作与投标文件所承诺内容的符合情况、项目绩效评价、依约须提交的成果及证明文件等内容。

#### 1.3质量控制与质量保证

##### 1.3.1质控核查要求

各水站须完成每周周核查；每月完成集成干预检查、多点线性核查、实际水样比对、加标回收；每年完成性能测试等质控措施，且将自动分析的数据结果、流程日志和关键参数上传至平台。详细要求见表3。

##### 1.3.2质控措施实施与要求

水质自动站质控措施开展频次不低于表3要求，质控措施实施满足表4、表5技术规范要求。根据管理部门要求，质控措施如有调整，以新要求为准，增加质控措施，运维费用不变；减少质控措施，费用相应减少。

表3  质控措施及实施频次

| 质控措施 | 水质类别 |  | 质控频次 | 实施参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ~Ⅱ类水体 | Ⅲ~劣Ⅴ类水体 |  |  |
| 标样核查 | √ | √ | 每7天 | 常规九参数 |
| 实际水样比对 | √ | √ | 每月 | 常规九参数、重金属等 |
| 多点线性核查 | √ | √ | 每月 | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮 |
| 集成干预检查 | √ | √ | 每月 |  |
| 加标回收率自动测试 | √ | √ | 每月 |  |
| 性能测试 | √ | √ | 每年 | 常规九参数 |
| 注：常规九参数是指高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度9个监测参数；重金属是指汞、镉、砷、铅、六价铬、铜、锌、镍； |  |  |  |  |

表4  常规五参数质控措施技术要求

| 监测项目 | 技术要求 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标样核查 |  | 实际水样比对 |  |  |
| 水温 | / |  | ±0.5℃ |  | 所有 水站 |
| pH值 | ±0.15 |  | ±0.5 |  |  |
| 溶解氧 | ±0.3mg/L |  | ±0.5mg/L |  |  |
|  |  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |  |  |
| 电导率 | 标准溶液值＞100μS/cm | ±5% | 电导率＞100μS/cm | ±10% |  |
|  | 标准溶液值≤100μS/cm | ±5μS/cm | 电导率≤100μS/cm | ±10μS/cm |  |
| (浑)浊度 | 浊度≤30NTU；浊度≥1000NTU | 不考核 | 浊度≤30NTU；浊度≥1000NTU | 不考核 |  |
|  | 30NTU＜浊度≤50NTU | ±15% | 30NTU＜浊度≤50NTU | ±30% |  |
|  | 50NTU＜浊度＜1000NTU | ±10% | 50NTU＜浊度＜1000NTU | ±20% |  |

表5  氨氮、化学需氧量（高锰酸盐指数）、总磷（总氮）质控措施技术要求

| 质控措施 |  | 技术要求 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 化学需氧量（高锰酸盐指数） |  | 氨氮 | 总磷（总氮） |  |
| 标样核查 |  | ±10% |  |  |  | 所有水站 |
| 多点线性核查 | 相关系数r | ≥0.98 |  |  |  |  |
|  | 示值误差（浓度＞20%FS） | ±10% |  |  |  |  |
|  | 示值误差（浓度≤20% FS） | 参照零点核查要求 |  |  |  |  |
| 实际水样比对 |  |  |  | 相对误差≤20% |  |  |
|  |  |  |  | 相对误差≤30% |  |  |
|  |  |  |  | 相对误差≤40% |  |  |
|  |  | 除湖库总磷外，当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。 当湖库总磷自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅢ时，认定比对实验结果合格。 注：①为实验室分析结果； ②B 为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）规定的水质类别限值； ③总氮河流无水质类别标准，可参考湖库标准。 |  |  |  |  |
| 加标回收率自动测试 |  | 80%~120% |  |  |  |  |
| 集成干预检查 |  | Ⅰ~Ⅱ类 | 两者结果均低于BⅡ时，认定集成干预检查结果合格（湖库总磷两者结果均低于BⅢ时，认定比对实验结果合格）。 |  |  |  |
|  |  | Ⅲ~劣Ⅴ类 | ±10% |  |  |  |

1.3.3 维护质量控制实施要求包括但不限于：

（1）更换试剂（清洗水、标准样品除外）后，应开展空白校准和标样校准；

（2）当监测仪器关键部件更换后，须进行多点线性核查，必要时应开展实际水样比对；

（3）更换备机后，须对备机进行校准、标液核查、多点线性核查，并对监测数据进行分析，若监测数据与更换备机前发生较大变化，应开展实际水样比对。

1.4 特殊情况处置

1.4.1自动监测数据超标

当日均值发生自动监测数据超标或异常情况时，应及时开展标样核查、留样复测（复测结果次日出）、采水点上下游核查和仪器设备核查等，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常，并核查数据有效性。日均值连续超标三天进行实验室比对监测。确系污染过程等特殊情况，应按采购人要求开展加密监测。

1.4.2突发异常或污染事故

当水站监测数据发现异常或水站所在水体发生污染事故时，须立刻报告采购人，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通；必要时增加水站自动监测频次；安排技术人员24小时值班，必要时进行实验室检测，检测项目需覆盖氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、总氮等主要监测指标。

1.4.3仪器或系统故障

投标人须采取切实有效的预防措施，加强仪器设备日常维护力度，降低故障率。当水站仪器或系统发生故障时，应在24小时内到达现场，对于在现场能够诊断明确且可通过更换备品备件解决的问题，应在现场及时解决故障；对于其他不易诊断和检修的故障，原则上应在48小时内采用备机替代发生故障的仪器并按规范流程进行监测。须按采购人要求采集实际水样送第三方实验室进行备机准确性方面的比对验证。数据补测相关要求见“1.4.5数据补测”部分。

1.4.4水站停运和复运

因自然断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风、山洪、封路等不可抗力因素需要停运的；由不可抗力导致停电、采水系统或仪器故障等需要停运的；因水站升级、改造或搬迁等原因需要停运的；投标人应及时按照采购人要求开展停运。

停运期间，视实际情况开展数据补测，数据补测要求参见“1.4.5数据补测”部分。

停运时长小于48小时（含48小时），须进行低浓度标液（可为零点液）和高浓度标液核查,合格后恢复运行；停运时长为48小时至14天（含14天），须进行低浓度标液（可为零点液）、高浓度标液核查和与实际水样浓度相近的标液核查,合格后恢复运行，若更换试剂则还须进行重新校准；停运时长15天至30天（含30天），须进行仪器多点线性核查、集成干预检查,合格后恢复运行；停运时长超过30天的，须在系统启动前进行全面检查，进行仪器校准、多点线性核查和集成干预检查，核查结果合格后恢复运行。复运后应对监测数据进行分析，水质环比比停运前变化较大的，还应进行实际水样比对。

1.4.5数据补测

（1）水站日常监测的项目均为补测项目（采购人可根据实际情况增加补测项目），按采购人的要求，可采用人工采水自动监测仪器补测和送CMA实验室补测等方式进行。

（2）采取送CMA实验室补测的方式时须做好相关记录；常规五参数可由检定合格并经校准的便携仪器现场测量；化学需氧量（高锰酸盐指数）、氨氮、总磷（总氮）等项目由运维服务人员现场采样，规范保存及运输后送CMA实验室分析；补测的实验室分析数据应以加盖CMA章及数据表的形式及时提交给采购人。

（3）具备补充监测条件

运维公司应对水站开展补充监测，补测的数据应满足相关质控要求，开展周核查等质控工作，否则按无效数据处理。停运期间，运维公司应采取手工采样，按照管理要求每周补测2次（采样时间间隔不得小于48小时），保证仪器设备及环境设施设备的安全，并关注现场环境变化，具备条件后应及时恢复运行。

①因采水设施故障或采水点处水位过低、冰封等因素导致水站停运，在保证自动监测仪器满足相关质控要求的前提下，优先采取人工采水自动监测仪器补测的方式，在水站停运的48小时内或48小时的当天须补测1组自动监测仪器数据。后续每自然周至少2次，2次间隔不小于48小时。补测当日上传至少2组有效数据，2组有效数据在当天间隔不小于4小时。

当无法开展水质自动监测仪器补测时，须人工取样送具有CMA资质的实验室分析。在水站停运的48小时内或48小时的当天须补测1组实验室分析数据，后续每周保证2次手工采样（采样时间间隔不得小于48小时）。常规五参数应开展便携设备监测补录数据，频次同上。

②因供电故障或其他原因导致水站停运，在水站停运的48小时内或48小时的当天须补测1组实验室分析数据，后续每周保证2次手工采样（采样时间间隔不得小于48小时）；常规五参数应开展便携设备监测补录数据，频次同上。

③因仪器或工控机等维护、故障导致水站不正常运行、数据异常且48小时内无法修复的，须开展手工数据补测工作：仪器故障导致数据异常且短时间无法修复，应当在48小时内使用备机监测，备机须在水站现场完成校准、标液核查和多点线性核查且结果合格有效。在数据出现异常至备机调试完毕开展自动监测的时间段内，至少应补测1组CMA实验室分析数据。在备机更换后开始运行的当天，至少应同步补测1组CMA实验室分析数据，验证备机的可靠性。常规五参数应开展便携设备监测补录数据，频次同上。

故障在96小时内未能修复或未使用备机，则须按照每4小时1次、每天6次手工采样频次进行实验室分析数据补测；常规五参数应开展便携设备监测补录数据，频次同上。

（4）不具备补充监测条件

停运期间，运维公司应根据实际情况对停运水站开展周核查工作，保证仪器设备及环境设施的安全，并关注现场环境变化，具备条件后应及时恢复运行。

#### 1.5其他要求

- （1）水站运维及管理期间发生的水费、电费、废液处理费、站房看护等费用均由投标人支付，相关费用包含在投标报价中。

（2）水站设施（采水系统、消防、变压器、防雷系统等）的维修维护，以及水站内其他相关辅助设施（供电、供水、采配水系统、集成系统、站房内家具家电等设施、实验台、空调、采暖设备、值守人员必备物品等）的维护、保养、维修均由投标人负责，所发生的费用均由投标人支付。

运维期间，投标人负责水站安全检查工作，并对检查出来的不符合项进行整改，整改合格的报告提交给采购人。安全整改所发生的费用均由投标人支付。

（3）投标人须具备对控制系统改造的能力，可通过控制软件实现采水时间的调整，所发生的费用均由投标人支付。

（4）投标人须在水站防雷年检到期前，委托有防雷检测资质的单位对所运维水站的防雷系统进行年检，如年检不合格，投标人须按照要求进行整改直至年检合格，并将报告交至采购人，相关费用包含在投标报价中。

（5）投标人应依照国家有关规范，结合水站消防设备实际，使水站消防系统始终处于良好的运行状态。依据消防器材实际状态更换或更新消防设施。

（6）运维期间，投标人须每日通过石家庄市水环境质量断面自动监测平台对水站运维情况及相关信息进行统计和评价，包括运维巡检频次、故障响应情况、超标响应情况等信息统计，结合数据有效率等对水站的运行维护情况进行跟踪、监督、整改。每日通过水站视频系统对水站采水、出入、仪器间情况进行逐帧查看，如发现异常情况应立刻通知运维人员到现场处理，并将情况上报采购人。

（7）投标人须配合采购人完成检查及考核工作；投标人须制定突发事件应急预案及节假日值班安排，对突发事件迅速、及时处置。

（8）水站因故申请停运期间，或其它外部因素干扰不具备代表性、不满足水质评价需求时，投标人应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。

- （9）投标人应按照采购人要求定期开展网络安全检查工作，并由有资质的公司出具检测报告。投标人应当履行网络安全的义务，由于投标方运维服务不力，导致网络安全事故的发生，给采购方造成不良影响及后果的，由投标人承担相应损失。

（10）如因国家政策或法规变化、项目财政预算调整或未获批复、其他不可抗力等原因造成采购人采购需求发生变化，采购人有权根据实际情况变更采购范围及采购金额，直至合同取消，采购人对此变更不承担任何责任。

#### 1.7技术规范和标准

（1）《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）

（2）《国家地表水水质自动监测站补充监测技术规定（试行）》

（3）《国家地表水水质自动监测站常规五参数现场比对技术要求（试行）》

（4）《国家地表水水质自动监测站盲样考核管理规定（试行）》

（5）《国家地表水水质自动监测数据审核技术细则（试行）》

（6）《国家地表水水质自动监测数据审核管理办法（试行）》

（7）《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》

（8）《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》

（9）《河北省地表水水质自动监测站运行及数据统计管理办法》（冀环办发〔2023〕57号）

（10）《环境质量自动监测运维机构质量管理体系建设通用要求（试行）》

（11）《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）

（12）地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范（HJ915.3-2024）

### 2.商务要求

地表水自动监测站运维项目01包期限为：2026年8月1日至2027年7月31日。

资金支付方式：分期支付

- 合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，乙方向甲方提交符合财务规定的合法发票后，甲方向乙方支付预付款97.1751万元；运维6个月后，乙方向甲方提交符合财务规定的合法发票后，甲方向乙方支付中标金额的20%；运维9个月以后，乙方向甲方提交符合财务规定的合法发票后，甲方向乙方支付中标金额的35%；乙方履行合同完毕，向甲方递交服务总结报告和履约验收申请，按照合同约定进行履约验收并开展考核工作。项目通过履约验收且乙方无违反合同规定，并向甲方提交符合财务规定的合法发票后,甲方向乙方支付剩余金额；如乙方不能达到或违反合同相关条款之情形，甲方按照相关约定据实核算从项目尾款中扣减相应金额，不足部分由乙方在10个日历内补足。

当国家、省、市及地方管理部门相关文件和技术要求发生变化，增加新的检测设备（如：总氮），运维费用不变。当运维水站数量减少或运维设备数量减少时，运维费用对应减少。

运维期间：（1）如遇国家、省进行水站上收，应配合做好上收工作，投标人负责水站内原有仪器设备的转运、安放和重新安装调试；并按照相关要求对站房、采水等设施进行升级改造，投标人须提供必要的配合；投标人负责结清水站上收前水费、电费、看护等费用，并配合采购人完成交接工作。以上所有费用均由投标人承担。

（2）当采购人依据国家、省、市及地方管理部门相关文件和技术要求为水站更新或新增仪器设备、优化或更新供水、供电、通讯、采配水、集成系统、数采传输等设施，投标人要配合相关供货单位做好安装调试、试运行等验收前准备工作，并在验收后做好仪器及相关运维的交接工作，并为后续的运行维护工作提供保障支持。全部费用均由投标人承担。同时，根据不同时期的管理要求，所运维水站是动态调整的，如遇到水站数量（或设备）减少，运维费用也会相应减少。

（3）如采购人为水站更换或调整仪器设备，投标人要按照采购人要求开展相应工作，包括但不限于运输、安装、调试、性能测试、联网、数据传输等工作，并承担全部费用。并免费运维该仪器设备至项目合同终止。

## （4）投标人可参与多个分包项目投标，但只允许中标一个分包项目，若投标人在前一个分包项目被评为中标供应商，该投标人在其后续分包项目中只参与评审，不再作为中标供应商。

## （五）项目绩效

### 该项目实施后，使我市水质自动监测站具备对主要河流的实时监控能力和对重要水体的污染事故的预警能力，满足《石家庄市人民政府办公室《关于进一步加强石家庄市河流跨界断面水质生态补偿的通知》（市政办〔2021〕3号）文件中所须的对各个区县的生态断面考核的自动监测数据要求，为保障水质安全发挥重要的作用。

附件3

正本(副本)

项目

询价响应文件

项目名称：

报价单位：          		          （公章）

法定代表人：          		       （印鉴）

日  期：       年      月      日

报价承诺函

致: XXX（单位）:

授权         为全权代表,参加贵单位采购项目询价的有关活动并报价。为此，我方郑重声明以下诸点：

- 提交下述文件正本一份和副本贰份

- 初始报价表

- 采购项目报价简要说明

- 二次报价表

- 据此函，法人授权委托代理人代表宣布如下

- 我公司已详细审阅项目全部的有关文件（包括但不限于设备方案、采购明细、技术参数、实现的功能或者目标等），我们完全理解并同意放弃对此方面有不明及误解的权利。

- 我公司将按询价响应文件的有关承诺规定履行责任和义务。

- 报价之日起有效期为     个日历日。

- 初始报价为(小写)       元；(大写)              ；

投 标 单 位：（盖章）					  法人授权代表：（签字）

年    月    日

初始报价表

单位:元

| 报价单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 初始报价 | 人民币大写： 小写： |
| 质量 | 达到相关行业标准或符合采购方要求 |
| 交付期 |  |
| 报价单位 | 法定代表人（签字或盖章）： 委托代理人（签字或盖章）： （公章） 年 月 日 |

说明：要求内容填写清楚，准确无误。本表中的总报价应与分项报价表费用总和一致。

采购项目报价简要说明

（仅做参考，可依据项目方案预算实际情况编制）

报价单位名称:

| 序号 | 项目明细 | 型号规格 及技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 | 产地及制造厂商 | 性能说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始报价总价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |

报价单位代表（签字或盖章）:____________________

二次报价表

单位:元

| 报价单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 二次报价 | 人民币大写： 小写： |
| 质量 | 达到相关行业标准或符合采购方要求 |
| 交付期 |  |
| 报价单位 | 法定代表人（签字或盖章）： 委托代理人（签字或盖章）： （公章） 年 月 日 |

注：本次询价分初始报价和二次报价，经与采购方询价小组谈判后，再填制二次报价表（手工填写）。

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              （单位名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的                        （姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加    XXX（单位）    的         项目的市场询价活动。代理人在询价谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                性别：    年龄：

单位：                  职务：    身份证号：

固定电话：              手机号码：

报价单位：（盖章）

法定代表人：（盖章）

有效期：  年  月  日至  年  月  日

日期：  年  月  日

【营业执照副本（或三证合一）复印件】（加盖单位公章和法人章）

【相关资质复印件】（加盖单位公章和法人章）

【被询价单位法人身份证复印件】（加盖单位公章和法人章）【被询价单位委托代理人身份证复印件】（加盖单位公章和法人章）

【其他】

石家庄市环境监控中心

地表水自动监测站运维项目01包

询价告知卡

（报价单位名称）：

- 我单位官网发布的“石家庄市环境监控中心关于地表水自动监测站运维项目01包的询价信息公告”是否阅知？

- 我单位官网发布的“石家庄市环境监控中心地表水自动监测站运维项目01包询价要求及流程”是否阅知？

- 我单位官网发布的“石家庄市环境监控中心地表水自动监测站运维项目01包工作方案”及采购需求是否阅知？

报价单位（公章）：

委托代理人（签字）：

年   月   日