石家庄市机动车排污管理中心

关于移动式机动车排放工况检测服务项目的

询价信息公告

我单位根据政府采购相关规定及市财政局要求，现开展石家庄市机动车排污管理中心石家庄市移动式机动车排放工况检测服务项目（预算金额：475.1万元）询价工作，请有意参与的社会主体单位和组织自行下载有关附件，并按要求做好准备工作。

询价会时间：2026年7月2日（星期四）上午09：30；地点：石家庄市桥西区槐安西路9号北配楼202会议室。

联系人：魏宗敏，联系电话：67667082

师晓威，联系电话：85880697

本次询价确定的最终报价仅为采购预算提供参考，不代表政府采购中标单位和价格。

特此公告。

附件：1.询价要求及流程

2.采购项目工作方案

3.询价响应文件（格式）

石家庄市机动车排污管理中心

2026年6月26日

附件1

石家庄市机动车排污管理中心

移动式机动车排放工况检测服务项目询价要求及流程

报价单位按照《询价响应文件》要求准备相关资料、装订成册一式叁份（一份正本贰份副本），并于询价会提交我单位询价小组。

“二次报价表”可装订于《询价响应文件》中，也可单独提供，在报价单位与采购单位针对所采购项目进行充分沟通和交流后现场报价并签字盖章（各报价单位可以提前加盖好相关印章）。

本询价会参会的社会主体单位和组织经营范围须与本项目工作相关。

询价会如少于3家响应单位，报价无效。

本次询价分为初始报价和二次报价，我单位将根据所有报价单位的两次报价进行综合评审，并确定最终预算金额（即采购预算金额）。

程序：报价单位递交《询价响应文件》→监督人员宣读各报价单位的初始报价→报价单位与采购单位针对所采购项目进行充分沟通和交流→二次报价→报价单位确认签字盖章→会议结束。

附件2

石家庄市机动车排污管理中心

移动式机动车排放工况检测服务项目采购需求

石家庄市机动车排污管理中心

2026年6月

一、需求清单

（一）项目概况

1.建设目标、规模、内容、服务期限

为贯彻落实中共中央、国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、生态环境部《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》、河北省生态环境厅《关于规范机动车排放检验机构环境管理工作的通知》以及石家庄市委市政府督查室转办《张超超同志调研检查大气污染防治工作指示要求的责任分解》等文件要求，完成石家庄市移动式机动车排放工况检测服务工作。

（1）建设目标

通过建设移动式机动车排放工况检测服务项目，对机动车尾气排放氮氧化物含量进行有效检测，加强我市重型车排放污染监管力度，为重型车污染的治理提供有力的技术支撑。

（2）建设规模

设立5套移动检测服务，初步形成覆盖入市方向移动检测体系，使用移动式汽车排放检测装备，通过工况法路检路查工作，提高对重型柴油车及天然气车辆监测能力，实现监管的全面化和精准化，全面提升机动车排放污染管理水平。

- 建设内容

由满足资质要求的检测机构提供检测服务，检测机构负责提供移动式汽车排放检测装备开展检测业务，并负责仪器、设备、车辆等的日常保养维护。

- 服务期限

自签订合同后一年

2.项目背景及依据

近年来，随着经济的快速发展和城镇现代化进程的不断推进，机动车保有量剧增。急剧增多的机动车在为人民群众带来方便的同时，也加重了环境污染。据报道，随着机动车保有量快速增加，城市空气开始呈现出煤烟和机动车尾气复合污染的特点，直接影响群众健康。近几年来，我市空气质量总体改善，但氮氧化物平均浓度下降幅度远低于其他污染物。重污染天气期间，硝酸盐是PM2.5组分中占比最大且上升最快的组分。石家庄、保定、邯郸等城市大气PM2.5源解析工作结果显示，本地排放源中移动源对PM2.5浓度的贡献范围为13.5%至52.1%。按车型分类，货车排放的NOX和PM明显高于客车，其中重型货车是主要贡献者。按燃料分类，柴油车排放的NOX接近汽车排放总量的70%，PM超过90%。占汽车保有量7.8%的柴油货车，排放了57.3%的NOX和77.8%的PM，是机动车污染防治的重中之重。

中共中央、国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》中要求，持续打好柴油货车污染治理攻坚战，深入实施清洁柴油车（机）行动。

生态环境部《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》中要求，加大路检路查力度、强化入户监督抽测；通过路检路查加大对高排放车辆监督抽测频次。

河北省生态环境厅《关于规范机动车排放检验机构环境管理工作的通知》中要求，各级生态环境部门应通过现场检查排放检验过程、审查原始记录或报告等资料、审核年度工作报告、组织检验能力比对试验、检验过程及数据联网监控等方式加强检验机构监管，实现对检验机构的年度监管全覆盖，推进检验机构规范化运营。

石家庄市委市政府督查室转办《张超超同志调研检查大气污染防治工作指示要求的责任分解》要求，学习借鉴先进地区经验做法，利用好现代化技术手段，引进能够实时精准检测通行车辆尾气排放情况的仪器，精准锁定超标排放车辆，禁止超标排放车辆进入市区。

现有路检路查使用自由加速法，无法对机动车排放氮氧化物含量进行有效检测。为解决以上情况，依据国家环保标准GB 18285-2018和GB 3847-2018，开展可移动式机动车排放工况检测工作，对道路运行车辆以及重型货车集中区域进行工况法排放抽测。

3.项目建设的意义和必要性分析

当前，我市环境保护形势严峻，环境总体恶化的趋势还未得到根本遏制，环境质量改善难度加大，面临着前所未有的困难和挑战，主要表现为大量移动源尾气给人民生活质量造成的严重影响。为了满足人民群众对生活环境提出的要求，营造碧水蓝天、改善生活环境、防范环境健康风险，解决人民群众最关切、最直接和最现实的突出环境问题，加强重型柴油货车排放监管，提高环保工作效率，有效监控高排放车辆，控制高排放，降低排放总量，是解决我市突出环境问题的迫切需求。

加载减速排放检测能实现对柴油车尾气排放和动力输出的动态检测，能够对车辆在加载状态下检测其排放包括氮氧化物的各项指标，对污染物排放超标车辆进行有效筛选，达到检测站工况法检测效果，满足路检路查工况法检测的需求。

通过本项目提升移动源污染监管的综合能力，实现多模式化管理，管理水平得到提高；同时可以对接收到的检测数据进行分析和判断，提升监管力度。环保工作的宏观决策主要依靠有关数据和信息，通过对收集的数据进行挖掘分析，可以全面、真实、准确的反应各种车辆的排放情况，从而为制定政策和宏观决策提供基础数据参考。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：475.1万元

（三）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目分类编码及名称 | 计量 单位 | 数量 | 是否进 口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄市移动式机动车排放工况检测服务项目 | C07990000其他生态环境保护和治理服务 | 项 | 1 | 否 |

（四）技术商务要求

1.技术要求

（1）项目内容

1）检测服务提供方工作人员负责按照国家标准和我市要求现场对相关车辆进行车辆检查和尾气排放检测，并出具检测报告（使用5套移动式汽车排放检测装备开展为期1年的检测服务，检测车辆数不低于50000台）。

2）根据工作要求和计划安排，按时完成检测服务工作，并对检测结果真实性负责。

3）检测服务提供方按照规定进行设备日常标校和计量检定，按照服务规范和管理制度提供检测服务，确保日常检测工作运行正常、安全，检测数据及时上传，检验报告及时归档。

（2）项目管理

1）检测服务提供方应明确人员负责设备操作和维护，工作人员应根据设备用户使用手册以及厂家的学习培训，掌握设备操作流程以及注意事项，安全熟练操作设备。

2）检测服务提供方需提供开展工作所需设备日常消耗品的购置、设备配件更换、设备联网、报告打印等办公用品，并按照采购方要求定期对设备进行日常标校和计量检定，确保设备正常运行以及与市平台的联网对接。

3）检测服务提供方需向购买服务单位提供检测人员的基本信息（劳动合同、身份证、上岗证、驾驶证、无违法犯罪记录证明等）。

4）为确保机动车排放污染物检测工作的正常开展，每组检测服务需配备3名检测人员开展检测业务（计算机操作岗位、受检车辆驾驶员岗位、辅助检查岗位各1人），检测人员应为熟悉机动车检测业务并通过技术考核取得相应资质的人员，要持证上岗。其中引车检测及移动检测设备岗位须持有B证以上驾驶证。

5）检测服务提供方要建立相关管理制度和操作规范，规范工作人员职责和行为规范，加强设备安全工作的管理，落实设备安全责任制，并对本单位检测人员的人身安全负责。

6）在日常检测工作中，如遇检测人员请假、擅自离岗、脱岗、不服从安排、不按要求开展检测工作等现象，检测服务提供方应及时进行调换，不得出现脱岗、漏岗现象，保证检测工作的正常开展。

7）检测服务提供方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三方，应按合同如实报告项目进展情况，按时、按标准完成项目任务。

8）为确保提供高标准服务，检测服务提供方应加强人员管理和培训，定期对检测人员进行业务培训，提高检测数据质量。

9）载体车驾驶员应保持车容、车况和车内卫生良好，按照车辆使用要求定期对车辆进行检查和维护保养，做好车辆使用记录，文明、安全出行。

10）检测服务方须提供驻场人员2人和交通车辆，用以数据汇总、资料整理及对工作开展情况进行现场检查巡查。

（3）移动式汽车排放检测装备清单

| 序号 | 项 目 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式汽车排放检测装备 | 方舱 | 1 | 套 |
| 2 |  | 停车平台 | 2 | 套 |
| 3 |  | 顶棚装置 | 1 | 套 |
| 4 |  | 控制室 | 1 | 套 |
| 5 |  | 举升装置 | 4 | 套 |
| 6 |  | 底盘测功机 | 1 | 台 |
| 7 |  | 电气控制系统 | 1 | 套 |
| 8 |  | 汽车NOX分析仪 | 1 | 台 |
| 9 |  | 汽车排气分析仪 | 1 | 台 |
| 10 |  | 透射式烟度计 | 1 | 台 |
| 11 |  | 转速适配器 | 1 | 套 |
| 12 |  | 环境参数测试仪 | 1 | 套 |
| 13 |  | OBD诊断仪 | 1 | 套 |
| 14 |  | 工控机 | 1 | 套 |
| 15 |  | 变频器 | 1 | 台 |
| 16 |  | 输入侧电源滤波器 | 1 | 台 |
| 17 |  | 助手仪 | 1 | 台 |
| 18 |  | 激光打印机 | 1 | 台 |
| 19 |  | 检测软件 | 1 | 套 |
| 20 |  | 监控系统 | 1 | 套 |
| 21 |  | 联网软件 | 1 | 套 |
| 22 |  | 空调 | 1 | 台 |
| 23 |  | 空压机 | 1 | 台 |
| 24 |  | 其他附件 | 1 | 组 |
| 25 | 轴重预警设备 |  | 1 | 套 |
| 26 | 供电设备 |  | 1 | 套 |
| 27 | 载体车 |  | 1 | 辆 |

（4）设备技术指标及参数要求

1）总体技术要求

①所提供的装备为功能完整、可正常运转的完整设备，并可移动到检测地点作业。

②装备具有与载体车连接、固定、锁紧的接口，方便载体车运输。

③系统的各供电柜、控制柜大小及布置要合理。

④集成化自动收缩控制系统：自动控制整体检测台体的伸缩功能，包含台体举升机构，箱体伸缩机构，引车板伸缩系统的整体性控制。

⑤检测通道宽度、高度能够满足重型柴油货车进行检测得宽度和高度。

⑥装备具有停车平台，停车平台展开后应保证被测试车辆处于水平位置(±5°)，停车平台在车辆检测时能适应车辆轴距要求：

单驱货车、牵引车（不含挂车）第一轴到驱动轴轴距≥6000mm；

双驱货车、牵引车（不含挂车）第一轴到第一驱动轴轴距≥6000mm。

⑦装备达到检测状态的准备时间应≤30min，并具有无线控制方式。

2）工作条件要求

①环境温度：－10℃～40℃

②相对湿度：≤85%

③供电电源：电压  AC380V±10%、AC220V±10%

频率  50Hz±2%

3）电气要求

①装备有接地保护设施。

②装备外接电源当各相线顺序错误时，具有智能切换相线功能，无需人工调换。

③电气系统具有过压、欠压、缺相保护功能，防止损坏设备。

④当测试中出现紧急情况时，系统应具备急停按钮，并能确保设备、车辆、人身安全。

⑤电线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。

4）联网要求

①系统支持与机动车污染监管平台联网，上传检测数据，采用SM2加密协议，采用VPN进行联网；

②系统能够实现远程升级。

③检测过程全景监控，可随机抓拍图片，保证过程真实有效。

④系统应具备检测结果数据、检测过程数据、过程抓拍图片实时上传的功能。

⑤系统具备远程查看实时视频的功能。

⑥系统具备同步上级监控中心时钟功能。

5）底盘测功机

①底盘测功机应为三轴六滚筒结构,整体焊接机架，结构牢固，最大承载质量不小于13000kg。

②滚筒长度≥1000mm，滚筒直径≥373mm，滚筒附着系数≥0.65，滚筒应有机械式制动器，提供足够的制动力矩便于车辆驶进、驶离底盘测功机，主、副滚筒同步带连接，传动平稳，噪音低。

③满足单轴驱动或轴距在1170mm～1520mm之间的双驱动轴的车辆测试；

④进出车举升装置应采用优质气囊。

⑤配备整套标定装置，且标定方便、快捷。

6）工控机

工控机整体防震、散热良好，满足下述技术要求：

| 处理器（最低配置） | i3、主频3.3GHz、双核 |
| --- | --- |
| 内存 | 8 GB及以上 |
| 硬盘 | 256 GB固态硬盘及以上 |
| 操作系统 | Win7 系统及以上 |
| 显示器 | 配备不小于19寸的液晶显示器 |
| 其他 | 配备键盘、鼠标 |

7）OBD诊断仪

①满足国家标准GB 18285-2018及GB 3847-2018中关于OBD诊断仪的各项要求。

②OBD诊断议与检测系统采用无线方式连接，OBD诊断议读取的数据传输给检测系统，并由系统统一存储和管理。

8）司机助手仪

司机助手仪为支撑架与液晶电视或灯屏的组合形式，液晶电视安装于支撑架上，液晶电视屏幕尺寸不小于32英寸，司机助手仪用于检测过程中提示驾驶员按照流程操作。

9）变频器

| 通过变频器可控制滚筒表面线速度 | 0～100km/h |
| --- | --- |
| 过压过流失速控制 | 对运行期间电流电压自动限制，防止频繁过流过压跳闸 |
| 快速限流功能 | 最大限度减小过流故障，保护电机正常运行 |

10）环境参数测试仪

①满足国家标准GB 18285-2018及GB 3847-2018中对各工况下环境参数采集的要求。

②可通过RS-232串口与PC机通讯。

11）检测软件

①软件系统的用户界面为Windows系统，中文显示，数据格式与Office软件兼容。

②检测软件需要具备移动式汽车排放检测装备检测系统软件著作权，提供证书复印件。

③检测软件需要具备移动式汽车排放检测校准系统软件著作权，提供证书复印件。

④系统根据车辆录入的检测方法进行尾气检测，检测流程应符合标准GB 3847-2018和GB 18285-2018的要求。

⑤系统具有国家或地方计量校准的功能。

⑥车辆在检测完毕后，可设定自动打印、预览打印、不打印（后期手工选择打印）三种打印方式，报告单打印格式应符合国家相关标准、法规及相关监管部门的要求。

⑦应能对各检测仪器设备的工作状态进行自检，能测试各设备仪表的通讯状态。

⑧应能对底盘测功机进行校准以及按JJF 1221-2009规定的计量校准项目测试。

⑨应具备符合GB 3847-2018和GB 18285-2018规定的设备日常检查项目和设备技术要求检查项目的测试功能。

⑩应能展示检测业务相关环保检测标准限值，方便学习和参考。

⑪应具有对检测数据和结果的查询统计能力，查询结果可打印详单、基础台账、数据汇总等报表。

12)汽车NOX分析仪

满足国标GB 3847-2018对柴油车尾气测试的要求，能测量柴油车排放污染物中的CO2、NO、NO2(对NO2可直接测量，也可以通过转化炉转化为NO后进行测量)气体，并配备标准的串行通讯接口，可与外部计算机通信。测量范围及示值误差如下：

| 气体种类 | 量 程 | 示值允许误差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 绝对误差 | 相对误差 |
| CO2 | (0.0～18.0)×10-2 | - | ±5% |
| NO | (0～4000)×10-6 | ±25×10-6 | ±4% |
| NO2 | (0～1000)×10-6 | ±25×10-6 | ±4% |
| 注：表中所列绝对误差和相对误差，满足其中一项要求即可。 对NO2可以直接测量，也可以通过转化炉转化为NO后进行测量。 |  |  |  |

13)汽车排气分析仪

须满足国标GB 18285-2018的要求，能同时测定汽车排气中的HC、CO、CO2、O2 、NO五组份浓度值，能对汽车（天然气车）排放污染物浓度进行检测。配备标准的串行通讯接口，可与外部计算机通信。测量范围及示值误差如下：

| 气体种类 | 量 程 | 示值允许误差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 绝对误差 | 相对误差 |
| HC | (0～2000)×10-6 | ±4×10-6 | ±3% |
|  | (2001～5000)×10-6 | —— | ±5% |
|  | (5001～9999)×10-6 | —— | ±10% |
| CO | (0.00～10.00)×10-2 | ±0.02×10-2 | ±3% |
|  | (10.01～14.00)×10-2 | —— | ±5% |
| CO2 | (0.0～16.0)×10-2 | ±0.3×10-2 | ±3% |
|  | (16.1～18.0)×10-2 | —— | ±5% |
| NO | (0～4000)×10-6 | ±25×10-6 | ±4% |
|  | (4001～5000)×10-6 | —— | ±8% |
| O2 | (0.0～25.0)×10-2 | ±0.1×10-2 | ±5% |
| 注：表中所列绝对误差和相对误差，满足其中一项要求即可。 |  |  |  |

14)透射式烟度计

①透射式烟度计满足国家标准GB 3847-2018中对透射式烟度计的要求。

②可对装有压燃式发动机的车辆排气可见污染物进行检测，可准确测量出各种排烟的吸收比N和光吸收系数k。

③测量范围：吸收比N：0～98%、光吸收系数k：0～16m-1

④准确度：±2％

⑤须配备与计算机控制系统兼容的数据传输装置。

15)转速适配器

①测量范围：（500～6000）rpm（4冲程）。

②示值误差：±1%。

③初始化时间：＜10s。

④响应时间：＜1s。

16)监控系统

①硬盘录像机：支持16路8盘，2路HDMI，电源供应：AC220V；

②监控摄像头：分辨率：不低于200万；

③通讯设备：

支持802.1bgn 双通道 300M 带宽；

支持全网通 4G-LTE 网络(B1、B2、B3、B4、B5、B7 和 B8 / B20LTE 频段) ；

支持带宽上下行分配、客户端隔离、带宽控制、客户端信 号强度接入控制功能；

支持-40~60℃宽温工作，12~28V 宽压输入

④监控数据应能够储存12个月。

17）打印机

①为黑白激光打印机。

②打印纸张:A4。

③通讯方式：USB。

18）空压机

| 排气压力 | （0.5～0.8）Mpa |
| --- | --- |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 工作电源 | AC380V±10%、AC220V±10% |

19）其他附件

①标准气符合GB 3847-2018和GB 18285-2018标准中日常检查的要求，包括：零气、低浓度标准气、高浓度标准气。

②线缆：满足标准及使用要求。

③安全防护装置：检测时防止车辆窜出的装置。

20）轴重预警设备

①分为主机与轴重仪，两者应能实现不小于15米的无线通信。

②单轴压载载荷不小于30t，且综合精度不大于±5%。

③被测车辆怠速通过时能实时显示轴荷。

④可设定轴重限值，当车辆超过设定的限值时，主机应当给出告警提示。

21）供电设备

①额定功率：≥25kw。

②额定输出电压：400V/230V。

③燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）。

22）载体车技术要求

①燃油种类：柴油。

②排放：国六。

③载重及尺寸满足装备移动要求。

④载体车外形尺寸及轴轮重参数须符合GB 1589—2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》。

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 车辆类型 | 重型载货车 |
| 货箱形式 | 栏板或平板 |
| 驱动形式 | 6×2或6×4或8×4 |
| 发动机功率，kW | ≥180 |
| 车身长，m | 8～12 |
| 货箱宽，mm | 2500≥ |
| 排放标准 | 国六 |
| 综合警示装置 | 警示灯，警示挡板（1套） |

2.商务要求

（1）服务周期：自签订合同后一年

（2）地点：采购人指定地点

（3）付款方式：合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，乙方向甲方提交符合财务规定的合法发票后，甲方向乙方支付中标金额的相应费用；乙方服务时间达到3个月，并向甲方提交符合财务规定的合法发票后，甲方向乙方支付中标金额的相应费用；乙方运维时间达到6个月，并向甲方提交符合财务规定的合法发票后，甲方向乙方支付中标金额的相应费用；乙方履行合同完毕，向甲方递交服务总结报告和履约验收申请，按照合同约定进行履约验收。项目通过履约验收且乙方无违反合同规定，并向甲方提交符合财务规定的合法发票后,甲方向乙方支付尾款相应费用；如乙方不能达到或违反合同相关条款之情形，甲方按照相关约定据实核算从项目尾款中扣减相应金额，不足部分由乙方在10个日历内补足。

（五）项目绩效

1.经济效益分析

移动式汽车排放检测装备适用于生态环境综合行政执法机构，对道路运输车辆进行抽查检验。移动式汽车排放检测装备单台车检验时间≤10分钟（不含准备时间）。

项目的实施有利于提高重型柴油车及天然气车尾气排放检测治理工作效率，真正发现高排放车辆，提升管理水平，优化环境管理成本。由检测机构提供装备及检测服务，节省人力，便于管理，节约项目建设成本，提高资金使用效率。

2.社会效益分析

目前，受制于技术水平、思路创新等的局限性，重型柴油车污染监管工作方式还停留在传统的方式。本项目将直接作用于重型柴油货车及天然气车排放污染监管体系的构建，努力实现环境质量的改善，切实保障人民群众的身体健康，服务于环境管理的宏观决策，为经济社会和环境和谐可持续发展提供技术支撑。

项目实施后预计未来每年，检测柴油货车、天然气货运车辆约50000辆，有效减少道路运输车辆NOX超标排放，可强化重型柴油车排放监管。通过严监管、高排查、高抽查，可实现机动车污染物排放量严格控制把关。同时可通过对查处的超标排放柴油车实施集中整治，减少机动车氮氧化物排放以及颗粒物排放约千吨；打赢蓝天保卫战，创造一个良好的生活环境，提升人民的幸福感，具有良好的社会效益。

附件3

正本(副本)

项目

询价响应文件

项目名称：

报价单位：          		          （公章）

法定代表人：          		       （印鉴）

日  期：       年      月      日

报价承诺函

致：石家庄市机动车排污管理中心

授权         为全权代表,参加贵单位采购项目询价的有关活动并报价。为此，我方郑重声明以下诸点：

- 提交下述文件正本一份和副本贰份

- 初始报价表

- 采购项目报价简要说明

- 二次报价表

- 据此函，法人授权委托代理人代表宣布如下

- 我公司已详细审阅项目全部的有关文件（包括但不限于设备方案、采购明细、技术参数、实现的功能或者目标等），我们完全理解并同意放弃对此方面有不明及误解的权利。

- 我公司将按询价响应文件的有关承诺规定履行责任和义务。

- 报价之日起有效期为     个日历日。

- 初始报价为(小写)       元；(大写)              ；

投 标 单 位：（盖章）					  法人授权代表：（签字）

年    月    日

初始报价表

单位:元

| 报价单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 初始报价 | 人民币大写： 小写： |
| 质量 | 达到相关行业标准或符合采购方要求 |
| 交付期 |  |
| 报价单位 | 法定代表人（签字或盖章）： 委托代理人（签字或盖章）： （公章） 年 月 日 |

说明：要求内容填写清楚，准确无误。本表中的总报价应与分项报价表费用总和一致。

采购项目报价简要说明

（仅做参考，可依据项目方案预算实际情况编制）

报价单位名称:

| 序号 | 项目明细 | 型号规格 及技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 | 产地及制造厂商 | 性能说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始报价总价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |

报价单位代表（签字或盖章）:____________________

二次报价表

单位:元

| 报价单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 二次报价 | 人民币大写： 小写： |
| 质量 | 达到相关行业标准或符合采购方要求 |
| 交付期 |  |
| 报价单位 | 法定代表人（签字或盖章）： 委托代理人（签字或盖章）： （公章） 年 月 日 |

注：本次询价分初始报价和二次报价，经与采购方询价小组谈判后，再填制二次报价表（手工填写）。

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              （单位名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的                        （姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加石家庄市机动车排污管理中心的 移动式机动车排放工况检测服务项目  项目的市场询价活动。代理人在询价谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                性别：    年龄：

单位：                  职务：    身份证号：

固定电话：              手机号码：

报价单位：（盖章）

法定代表人：（盖章）

有效期：  年  月  日至  年  月  日

日期：  年  月  日

【营业执照副本（或三证合一）复印件】（加盖单位公章和法人章）

【相关资质复印件】（加盖单位公章和法人章）

【被询价单位法人身份证复印件】（加盖单位公章和法人章）【被询价单位委托代理人身份证复印件】（加盖单位公章和法人章）

【其他】

石家庄市机动车排污管理中心

移动式机动车排放工况检测服务项目询价告知卡

（报价单位名称）：

- 我单位官网发布的“石家庄市机动车排污管理中心关于移动式机动车排放工况检测服务项目的询价信息公告”是否阅知？

- 我单位官网发布的“石家庄市机动车排污管理中心关于移动式机动车排放工况检测服务项目询价要求及流程”是否阅知？

- 我单位官网发布的“石家庄市机动车排污管理中心关于移动式机动车排放工况检测服务项目”采购需求是否阅知？

报价单位（公章）：

委托代理人（签字）：

年   月   日