石家庄市环境监控中心

关于大气环境走航车运维项目的询价信息公告

我单位根据政府采购相关规定及市财政局要求，现开展石家庄市环境监控中心大气环境走航车运维项目（预算金额：122.5万）询价工作，请有意参与的社会主体单位和组织自行下载有关附件，并按要求做好准备工作。

询价会时间：2026年7月2日（星期四）下午2:30；地点：石家庄市生态环境局522会议室。

联系人：赵若楠，联系电话：85259878

师晓威，联系电话：85880697

本次询价确定的最终报价仅为采购预算提供参考，不代表政府采购中标单位和价格。

特此公告。

附件：1.询价要求及流程

2.采购项目工作方案

3.询价响应文件（格式）

石家庄市环境监控中心

2026年6月26日

附件1

石家庄市环境监控中心

大气环境走航车运维项目询价要求及流程

报价单位按照《询价响应文件》要求准备相关资料、装订成册一式叁份（一份正本贰份副本），并于询价会提交我单位询价小组。

“二次报价表”可装订于《询价响应文件》中，也可单独提供，在报价单位与采购单位针对所采购项目进行充分沟通和交流后现场报价并签字盖章（各报价单位可以提前加盖好相关印章）。

本询价会参会的社会主体单位和组织经营范围须与本项目工作相关。

询价会如少于3家响应单位，报价无效。

本次询价分为初始报价和二次报价，我单位将根据所有报价单位的两次报价进行综合评审，并确定最终预算金额（即采购预算金额）。

程序：报价单位递交《询价响应文件》→监督人员宣读各报价单位的初始报价→报价单位与采购单位针对所采购项目进行充分沟通和交流→二次报价→报价单位确认签字盖章→会议结束。

附件2

石家庄市环境监控中心

大气环境走航车运维项目工作方案

一、采购项目预算

项目预（概）算：  122.5万元

二、采购方式

公开招标。

三、技术及商务要求

（1）技术要求

1.1 运维目标

对石家庄市环境监控中心的1辆VOCs+六参数走航监测车及1辆VOCs+积尘走航监测车开展日常维护，保障各项仪器正常运行。按要求开展走航监测并报出监测报告，在突发性环境污染事件或有关大气环境行动中，配合完成走航监测任务。

1.2 设备质控要求

运维服务期间，车辆、仪器设备放置地点应满足标准、技术规范和使用说明书要求的环境条件，注意电源电压、温湿度、电磁干扰、有害气体、噪声与振动等因素，不应存在危及仪器设备及其辅助设施安全使用的外界因素。

仪器设备在使用前应经过检定/校准或核查，以证实能满足监测方法标准或规范的要求。编制相应的标准操作规程，包括每台仪器的标准操作规范、日常运行维护与质量控制规范、作业指导书、巡检表格、维修表格与校准表格等。其中标准操作规范应包含仪器原理、结构、安装、开关机、运行维护、故障排查与处理、校准等操作内容。仪器设备的备品备件优先使用原厂产品。

使用国家一级标气以上的标准气体，标准气体可溯源。校准系统中的流量计或压力计应选用经与国家或地方计量检定/溯源的基准流量计或压力计进行季度流量检查。动态校准仪、零气发生器的量值溯源与传递方法参照HJ193执行。

运维期结束后，需保证运维车辆、设备正常运行，具有可靠性和完整性，并在运维结束前5个工作日内提供有效的性能测试报告、设备校准报告及配合做好交接工作。

表1 运维涉及的耗材及备品备件

| 序号 | 中文名称描述 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金属过滤器 |  | SMCP-50 |  |
|  | MCP检测器 |  | S2D2 |  |
|  | PDMS膜 |  | Φ20mm |  |
|  | PID紫外灯 |  | SS-4F-7 |  |
|  | 隔膜泵耗材包 |  | E22 003-T |  |
|  | 颗粒物过滤器 |  | 102701-00 |  |
|  | PAMS标气 |  | 57组分，1ppm，N2 Balance;8升 |  |
|  | TO14标气 |  | 41组分，1ppm，N2 Balance;8升 |  |
|  | 有机硫化物标气 |  | 各标气浓度1ppm，8L，平衡气为氮气，包含二硫化碳、甲硫醇、甲硫醚、乙硫醇、乙硫醚、丙硫醇、丁硫醇、己硫醇、二甲基二硫醚 |  |
|  | 苯系物混合气体 |  | 苯1.0ppm/甲苯1.0ppm/对二甲苯1.0ppm/一氯代苯1.0ppm/_氮气平衡_体积8L |  |
|  | 高纯氮气 |  | 40L,99.999% |  |
|  | 单级不锈钢减压阀 |  | YQJF-1，输出接口：1/8’，带卡套； |  |
|  | 双级铜减压阀 |  | YQ-5，输出接口：1/8’，带卡套； |  |
|  | SO2标气 |  | 30ppm |  |
|  | NO标气 |  | 30ppm |  |
|  | CO标气 |  | 2000ppm |  |
|  | 控制电磁阀和接头 |  | AQ-0121a |  |
|  |  | 分子泵300（包含控制器） |  | Hipace300 |
|  |  | 隔膜泵 |  | MVP030_DC24V |
|  |  | 全程规 |  | KF25/PKR251，ISO-KF(PTR26000/B4707283MA) |
|  |  | 抽气泵 |  | paker/H054B-11/B.1F32E1.A24DC |
|  |  | 采集卡 |  | Agilent U5309A CH1 0.05～1V |
|  |  | 工控机 |  | MITX-i107M0_4G内存_500G SSD_I7-3610QE |
|  |  | 检测器 |  | MCP-33-27 |
|  |  | 离子源 |  | SPI2000 |
|  |  | 主控板 |  | MCB-01 |
|  |  | 脉冲板 |  | SPI2000-8476 |
|  |  | 国标六参数配件 |  | 滤膜、泵膜、活性炭、分子筛、滤带、泵维修件、O形圈等 |
|  |  | 道路积尘激光器 |  | 激光头维护 |

服务期间设备运维质控具体工作事项如下表2所示。

表2 每辆走航车设备质控工作具体事项表

| 序号 | 项目内容描述 | 频次 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场查看仪器运行状态 | 1次/天 | 不少于270 |
| 2 | 单点质控 | 1次/周 | 52 |
| 3 | 进样管路清洗、过滤器清洗，反吹维护； | 1次/周 | 52 |
| 4 | 仪器性能状态参数调整：分辨率、响应强度、质量轴校正； | 1次/周 | 52 |
| 5 | 膜装置检查 | 1次/周 | 52 |
| 6 | 检查大气采样总管多路支管到仪器之间连接特氟龙管是否结露 | 1次/周 | 52 |
| 7 | 仪器校准：质量校准并提交校准记录 | 1次/月 | 12 |
| 8 | 标准曲线重新制作 | 1次/月 | 12 |
| 9 | 微型采样泵检查 | 1次/月 | 12 |
| 10 | 进行仪器维护、检测，按照《仪器维护检查报告》表进行维护检测 | 1次/月 | 12 |
| 11 | 清洁外部采样管路 | 1次/季 | 4 |
| 12 | 前级真空泵检查 | 1次/半年 | 2 |
| 13 | 离子源检查（或更换） | 1次/半年 | 按需更换 |
| 14 | 检测器检查（或更换） | 1次/半年 | 按需更换 |
| 15 | 过滤器滤芯更换 | 1次/年 | 1 |
| 16 | PDMS膜、PID紫外灯更换 | 1次/月 | 4 |
| 17 | 仪器故障维修 | / | 按需更换 |

1.2 报告服务要求

（1）每辆走航车每年报出日常走航车监测报告不少于180份；每周报出1份走航车监测分析报告，不少于52份；每月报出1份走航车监测分析报告，不少于12份；运维期间每半年编制1份专项分析报告，运维期满编制1份走航专项年度分析报告。

（2）发生突发性环境污染事故时，走航车配合突发性环境污染应急监测，迅速进入污染现场，提供监测结果，及时报送应急监测报告。

（3）配合全市和市局安排部署的有关大气环境整治行动、大气环境治理帮扶以及各类为大气环境改善的监测工作等，根据工作需要随时报送监测分析报告。

1.3 运维人员服务要求

每辆走航监测车需配备2名长期驻站运维人员（1名技术人员和1名驾驶员），技术人员均是本科及以上学历，具备两年以上环境空气走航车运维经验，驾驶员需具有B2及以上驾驶证（提供运维服务人员的驾驶证和学历证明材料）。运维期间保证设备的正常运行维护、定期开展走航监测、编制走航数据分析报告，以及满足甲方其他临时性、应急性、指令性走航监测工作。

参与监测工作的运维人员均需根据各自的岗位和所管理的仪器经过相关的监测技术培训，具备扎实的环境监测基础理论和专业知识，熟练地掌握自动监测操作技术和质量控制程序。在日常工作中要不断加强人员的监测技能培训和职业道德教育，努力增强监测人员的质量意识、技术水平和业务能力，保证监测工作符合规范要求。

1.4 具体工作内容

1.4.1 车辆运行维护工作

（1）每天一次系统检查，保证车辆良好的运行状态、油、电等充足；

（2）每半年对车辆保养1次；

（3）每年按时完成车辆的年检和购买车辆全险（交强险和商业险）；

（4）车辆出现故障及时完成维修。

1.4.2道路积尘设备运维工作

（1）运行走航监测一次后，将主机分析设备旋风切割头拔出清理；将主机分析设备滤水器拔出清理；将采集设备的采集腔盖两侧旋钮旋出清理。

（2）每季度运行维护一次，平板电脑定期清除内存垃圾。

（3）每年运行维护一次，主机分析设备底部除尘盖旋转拧出，捏住边缘取出滤膜，清理滤膜内沙尘。

1.4.3 在线挥发性有机物质谱仪运行维护工作

（1）每日检查

每天1次现场或远程检查各项参数指标是否在正常范围内，是否存在报警。SPIMS2000系列挥发性有机物飞行时间质谱仪报警时，仪器前面板上的红灯会亮起，同时仪器会发出蜂鸣声，不少于270次。

（2）每周维护

1）颗粒物过滤系统维护

使用氮气反吹仪器进样口前端连接的颗粒物过滤器。

2）单点校正

- 进行一次单点校正工作，选取5种物质，计算相对偏差，并做好记录。每周对仪器性能状态参数调整：分辨率、响应度、质量轴校正，不少于52次；

- 4）每周对膜装置检查1次不少于52次；

- 5）每周检查大气采样管路多路支管连接仪器的特氟龙管是否结露，不少于52次；

（3）月度维护

1）清洗仪器防尘网及风扇；

2）清洁外部采样管路，防止冷凝水出现；

3）每月对设备1次多点校正并提交校准记录，不少于12次；

4）每月制作1次标准曲线，不少于12次；

5）每月检查1次微型采样泵，不少于12次；

6）每月进行1次仪器维护、检测，按照《仪器维护检查报告》表进行维护检测，不少于12次。

（4）季度维护

每季度清洁1次外部采样管路，不少于4次。

- 半年维护

- 每半年检查1次前级真空泵，不少于2次；

- 每半年检查1次离子源，不少于2次；

- 每半年检查1次检测器，不少于2次

（6）其他维护

1）更换进样膜

3个月需更换进样膜（聚二甲基硅氧烷膜）。

2）更换紫外灯

3个月需更换紫外灯。

3）更换MCP检测器

当MCP检测器损坏时进行更换。

4）仪器故障情况

当仪器出现其他故障时及时更换相应部件。

1.4.4 国标六参数设备运维

（1）每日分析监测数据，对运行情况进行判断和管理，包括：

1）判断系统数据采集与传输情况。

2）根据仪器显示数据判断仪器运行情况。

3）根据故障报警信号判断现场状况。

4）定期对SO2、CO、O3、NO2分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

（2）每周工作要求

每周至少巡视1次，并做好记录，巡检时需要完成的工作包括：

1）查看设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

3）检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

4）对SO2、CO、O3、NO2分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

5）检查并记录仪器设备零气、标气输出压力，应与前次检查时基本保持一致。

6）检查外部环境是否正常，是否存在对测定结果或运行环境有明显影响的污染源。

7）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。

8）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

9）重污染天气过程结束后及时清洗采样系统管路。

（3）每月工作要求

1）清洗PM10及PM2.5切割器，检查β射线法颗粒物分析仪器喷嘴、压环等部件。

2）检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求的，及时进行校准。

3）检查仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性。

（4）每季度工作要求

1）采样总管及采样风机每季度至少清洗1次。

2）对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。

（5）每半年工作要求

1）检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。

2）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

3）对零气性能进行检查。

4）对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

1.4.5 档案管理工作

将走航车的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档

管理。相关记录至少应包括：

1）仪器运行维护（含检查/校准）记录表。

2）仪器设备维修记录表。

3）备品备件管理记录表。

4）主要消耗材料使用登记表。

5）标准物质使用记录。

（2）商务要求

1）运维服务时间期限：2026年10月20日至2027年10月19日。

2）服务地点：石家庄市。

3）付款条件：第一次付款：合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，乙方向甲方提交符合财务规定的合法发票后，甲方向乙方支付预付款12.3万元；第二次付款：乙方完成五个月运维向甲方提交考核申请并通过本付费周期考核，向甲方提交符合财务规定的合法发票后，甲方向乙方支付中标金额的30%扣减本付费周期考核扣款后的金额；第三次付款：乙方完成八个月运维向甲方提交考核申请并通过本付费周期考核，向甲方提交符合财务规定的合法发票后，甲方向乙方支付中标金额的30%扣减本付费周期考核扣款后的金额；第四次付款：乙方履行合同完毕，向甲方递交服务总结报告和履约验收申请，按照合同约定进行履约验收。项目通过履约验收且乙方无违反合同规定，并向甲方提交符合财务规定的合法发票后，甲方向乙方支付中标金额的剩余运维费用扣减本付费周期考核扣款后的金额；如乙方不能达到或违反合同相关条款之情形，甲方按照相关约定据实核算从项目尾款中扣减相应金额，不足部分由乙方在10个日历内补足。

4）应急服务要求

运维人员需24小时随时待命，当环境应急事件发生时，接到任务通知后1小时内完成所有准备工作保证车辆可以出发，相关设备保证进入正常待测状态；

发现系统出现故障时要求在出现问题的30分钟内给予问题的反馈，如需现场解决，在故障发生的12小时内，派技术人员到达现场处理，排除第三方原因，48小时内解决问题。应急情况需2小时内到达现场对系统进行检修。

5）费用承担范围：

运维期间，车辆的保险费（含交强险、商业险）；车辆的燃油费及高速公路通行费；车辆的定期保养及维修费（每半年对车辆保养1次）；硬件设备的维修、升级等服务；耗材及备品备件、标气的提供；涉及的软件系统版本更新费用；运维人员及其它技术人员需要的一切费用；分析报告费用；因外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换、属于运维单位的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修费用等运行维护中所产生一切费用均由运维单位负责。

附件3

正本(副本)

项目

询价响应文件

项目名称：

报价单位：          		          （公章）

法定代表人：          		       （印鉴）

日  期：       年      月      日

报价承诺函

致： 石家庄市环境监控中心:

授权         为全权代表,参加贵单位采购项目询价的有关活动并报价。为此，我方郑重声明以下诸点：

- 提交下述文件正本一份和副本贰份

- 初始报价表

- 采购项目报价简要说明

- 二次报价表

- 据此函，法人授权委托代理人代表宣布如下

- 我公司已详细审阅项目全部的有关文件（包括但不限于设备方案、采购明细、技术参数、实现的功能或者目标等），我们完全理解并同意放弃对此方面有不明及误解的权利。

- 我公司将按询价响应文件的有关承诺规定履行责任和义务。

- 报价之日起有效期为     个日历日。

- 初始报价为(小写)       元；(大写)              ；

投 标 单 位：（盖章）					  法人授权代表：（签字）

年    月    日

初始报价表

单位：元

| 报价单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 初始报价 | 人民币大写： 小写： |
| 质量 | 达到相关行业标准或符合采购方要求 |
| 交付期 |  |
| 报价单位 | 法定代表人（签字或盖章）： 委托代理人（签字或盖章）： （公章） 年 月 日 |

说明：要求内容填写清楚，准确无误。本表中的总报价应与分项报价表费用总和一致。

采购项目报价简要说明

（仅作参考，可依据项目方案预算实际情况编制）

报价单位名称:

| 序号 | 项目明细 | 型号规格 及技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 | 产地及制造厂商 | 性能说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始报价总价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |

报价单位代表（签字或盖章）:____________________

二次报价表

单位:元

| 报价单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 二次报价 | 人民币大写： 小写： |
| 质量 | 达到相关行业标准或符合采购方要求 |
| 交付期 |  |
| 报价单位 | 法定代表人（签字或盖章）： 委托代理人（签字或盖章）： （公章） 年 月 日 |

注：本次询价分初始报价和二次报价，经与采购方询价小组谈判后，再填制二次报价表（手工填写）。

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              （单位名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的                        （姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加 石家庄市环境监控中心 的 大气环境走航车运维项目 项目的市场询价活动。代理人在询价谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                性别：    年龄：

单位：                  职务：    身份证号：

固定电话：              手机号码：

报价单位：（盖章）

法定代表人：（盖章）

有效期：  年  月  日至  年  月  日

日期：  年  月  日

【营业执照副本（或三证合一）复印件】（加盖单位公章和法人章）

【相关资质复印件】（加盖单位公章和法人章）

【被询价单位法人身份证复印件】（加盖单位公章和法人章）【被询价单位委托代理人身份证复印件】（加盖单位公章和法人章）

【其他】

石家庄市环境监控中心

大气环境走航车运维项目询价告知卡

（报价单位名称）：

- 我单位官网发布的“石家庄市环境监控中心关于大气环境走航车运维项目的询价信息公告”是否阅知？

- 我单位官网发布的“石家庄市环境监控中心大气环境走航车运维项目询价要求及流程”是否阅知？

- 我单位官网发布的“石家庄市环境监控中心大气环境走航车运维项目工作方案”及采购需求是否阅知？

报价单位（公章）：

委托代理人（签字）：

年   月   日