石家庄市机动车排污管理中心

关于机动车遥感监测车维护项目的询价信息

公告

我单位根据政府采购相关规定及市财政局要求，现开展石家庄市机动车排污管理中心机动车遥感监测车维护项目（预算金额：81.88万元）询价工作，请有意参与的社会主体单位和组织自行下载有关附件，并按要求做好准备工作。

询价会时间：2026年7月2日（星期四）上午10：00 ；地点：石家庄市桥西区槐安西路9号北配楼202会议室。

联系人：魏宗敏，联系电话：67667082

师晓威，联系电话：85880697

本次询价确定的最终报价仅为采购预算提供参考，不代表政府采购中标单位和价格。

特此公告。

附件：1.询价要求及流程

2.采购项目工作方案

3.询价响应文件（格式）

石家庄市机动车排污管理中心

2026年6月26日

附件1

石家庄市机动车排污管理中心

机动车遥感监测车维护项目询价要求及流程

报价单位按照《询价响应文件》要求准备相关资料、装订成册一式叁份（一份正本贰份副本），并于询价会提交我单位询价小组。

“二次报价表”可装订于《询价响应文件》中，也可单独提供，在报价单位与采购单位针对所采购项目进行充分沟通和交流后现场报价并签字盖章（各报价单位可以提前加盖好相关印章）。

本询价会参会的社会主体单位和组织经营范围须与本项目工作相关。

询价会如少于3家响应单位，报价无效。

本次询价分为初始报价和二次报价，我单位将根据所有报价单位的两次报价进行综合评审，并确定最终预算金额（即采购预算金额）。

程序：报价单位递交《询价响应文件》→监督人员宣读各报价单位的初始报价→报价单位与采购单位针对所采购项目进行充分沟通和交流→二次报价→报价单位确认签字盖章→会议结束。

附件2

石家庄市机动车排污管理中心

机动车遥感监测车维护项目采购需求

石家庄市机动车排污管理中心

2026年6月

一、需求清单

（一）项目概况

依据《中华人民共和国大气污染防治法》、《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》  (环大气[2017]29号)、《“2+26”城市机动车遥感监测网络建设方案》（环办大气函〔2017〕816号）相关法律法规和文件要求，对道路行驶机动车开展遥感监测工作。我中心共配备5台遥感监测车，开展机动车遥感检测，将有助于掌握国际实施各个阶段、各类车型尾气污染物的排放情况，筛选高污染、高排放车辆，有效实施节能减排和污染物总量控制，改善我市大气环境质量状况，为提高机动车尾气监管能力和执法水平、构建环境友好型社会提供技术支持。本项目运维服务期为1年，项目实施后将实现以下目标：全面支撑各县(市)、区机动车尾气路检工作，使全市机动车污染排放纳入科学、法制化的管理轨道；建立全市机动车环保检测信息数据库，为开展机动车污染排放控制提供技术支持；配合2025-2026年石家庄市国四及以下非营运货车淘汰更新工作，精准识别高排放车辆，完成机动车氮氧化物等减排目标。

运维项目投入运行后，将大幅提升城市环保单位机动车污染物排放的情况的监管能力，对进一步加强机动车排气污染物防治工作，减轻城市大气污染，改善城区环境空气质量有重要作用。同时也对推动高污染机动车辆逐步淘汰更新，完成机动车氮氧化物等减排目标有着非常积极的作用。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算： 81.88万元

（三）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目分类 编码及名称 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄市移动式遥感运营维护项目 | C07990000其他生态环境保护和治理服务 | 项 | 1 | 否 |

（四）技术商务要求

（1）技术要求

1、运维范围

5辆遥感监测车及所属设备全部硬件及软件进行维护保养，对设备运行调试、主体设备配件更换、备品备件、仪器校准、平台运维等。

2、设备清单

| 序序号 | 品类 | 型号 | 类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载移动式尾气遥感检测系统 | BDH-1 Z | 汽、柴一体 | 5套 |

3、运维内容

3.1、运维商负责对石家庄市现有的5台移动式机动车尾气遥感检测系统所包含的所有现存仪器设备及各种软件进行日常运行管理、维护、维修，以及消耗件、易耗品和设备相关器件的更换，对遥测设备及数据的质量保证和质量控制等。运维不仅针对主要设备，还包括与自动监测相关的全部辅助设备以及通信均由成交运维商负责。

3.2、运维商必须具备各种应急情况下的快速反应能力，制定相应的应急响应机制与具体的应急响应方案，保证遥测系统的正常运转；必须保证所有在线检测仪器设备的数据及时、准确、可靠。

3.3、运维商指定专人遥测系统的运营维护工作。应制定详细日常维护工作内容；应配备专业技术人员负责现场日常维护工作，并确保维护人员按照操作规程 (或仪器说明书要求) 对现场检测仪器进行操作，确保检测设备的准确性；维护人员应熟悉遥测系统的运行流程和常规维护程序及内容；应熟练掌握遥测系统的控制、数据采集和数据处理软件的应用，能够查找遥测系统运行中出现的故障原因。

3.4、运维服务期1年。

3.5、如发现数据异常，应立即分析原因，及时将情况向采购方的管理人员汇报， 同时派技术人员到现场进行处理、确认，处理结果应以书面方式向采购方的管理人员汇报，副件存档备查。数据异常原因查明后，应在维护记录表格中对数据的异常原因及异常时间段进行标注，以方便数据统计工作。

3.6、在设备发生现故障后2小时内作出响应， 由专业技术人员提供咨询服务；如问题不能解决，应24小时内到达现场维修，并及时填写维修记录并告知采购方；特殊情况在48小时内无法恢复的，应予以更换原厂商生产的新设备或提供原厂商生产的同型号代用设备，以确保采购方日常工作不受影响。已损坏的易耗品或设备等应保存完整，以便检查核实。损坏的易耗品或设备由采购方负责接收。接收人员接收时应出具接收单，并签字确认。

3.7、遥测设备的计量检定必须由具有国家认可资质的质检部门按照相应的遥感设备计量检定规程进行。

3.8、项目合同期满后，若双方不再续签，则运维商应保持移动式遥测车所属硬件软件等完整原样，并完好移交给采购方。

3.9、运维商须提供遥测系统的升级服务。

| 序号 | 工作内容 | 维护次数 | 估算年需量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测主机系统维护及检测数据处理 | 每月一次 | 12 |
| 2 | 系统常规硬件保养 (系统光路/信号采集/处理系统调整和校准) | 每月一次 | 12 |
| 3 | 软件维护 (含系统所需相关软件维护及更改、升级) | 每月一次 | 12 |
| 4 | 设备故障维护 (如LED屏、光谱仪、激光器、 电源、摄像机、气象仪等) | 出现故障立即进行更换 | \ |
| 5 | 摄像机系统维护清洁 | 每月一次 | 12 |
| 6 | 标气更换校准 | 每半年一次 | 2 |
| 7 | 氘灯更换 | 若光强明显减弱，且无法调高时，应及时更换. | 1 |
| 8 | 设备清洁(清洁遥测主机，擦拭主机镜片、机柜内清洁保持机柜的防尘防静电处理；清洁仪器窗片玻璃、机柜防护玻璃灰尘；清洁道边角反射器，擦拭角反射器镜片、绿光镜片；清洁速度接收窗口，保证速度激光强度；对工控机磁盘进行整理，查杀病毒) | 每周一次 | 48 |
| 9 | 系统检测。检查各个子系统是否正常工作，包括主机、速度加速度系统、牌照识别系统、气象参数系统。具体为： A、检查主机各项参数是否正常 B、检查速度加速度数据是否正常，并查看激光位置，确保速度激光光斑在接收探测位置。 C、检查牌照识别系统是否正常。调节每一路车牌识别摄像机，确保车牌识别率达到95%。 D、查看网络系统：检查外场与中心服务器的网络连接是否正常，数据能否正常上传。检查遥测主机网线与工控机、视频服务器间交换机的工作状态，确保远程登录中心服务器数据传输正常。 E、查看红外光谱、紫外线光谱和绿光光强。根据实际情况，微调设备主机位置，确保红外、紫外吸收达到最佳状态；并适时调节角反射器位置，从而保证10路绿光完全打入接收探测端。 F、检查工控机、各系统供电电源运行状态 | 每周一次 | 48 |
| 10 | 数据处理 | 每季度一次 | 4 |
| 11 | 5辆遥感车及配套检测设备的检定 | 每年一次 | 5 |

3.10、运维商应严格在技术标内标注1套移动式尾气遥测系统维护保养工作内容、维护频次及维护周期及其对应的费用报价。

- 4、运维质量

4.1、运维商应保证：速度、加速度、VSP、CO2、CO、HC、NO、不透光烟度、光吸收系数、风速、风向、气温、湿度、气压以及车牌信息采集等各项检测项目应为连续监测工作，且数据应为有效数据。

有效数据规定如下：

①监测值为负值或连续为“0”值，可视为无效数据，予以剔除。

②运维商应保证在线遥感检测设备、数据采集传输及平台接收到的数据的一致性；

③监测值如出现急剧连续升高、急剧连续下降或连续不变时，该数据可视为无效数据，予以剔除。

4.2、运维商应确保遥测在线监测项目的监测数据有效率在90%以上。

4.3、如因台风、断电、地震、汛期等不可抗拒的原因造成遥测在线检测系统无法运行，该期间的所有缺失数据不纳入数据有效性考核。

（2）商务要求

- 1、投标报价：

本项目最高限价为81.88万元，投标人投标报价超过各标包最高限价的为无效投标。投标报价必须包含完成采购项目所需的服务、承诺、义务、保险、税金等所有费用，并应详细列明。

投标人应根据市场价格合理报价，禁止以超低价进行恶意竞争。

2、服务期限：自合同签订起一年。

3、项目实施地点：采购人指定地点。

4、项目验收要求：

4.1本项目将严格按照政府采购相关法律法规以及《河北省财政厅关于加强政府采购合同履约验收管理的指导意见》（冀财采〔2016〕24号）的要求进行验收。

4.2项目完工后由采购人根据合同、招标文件、投标文件组织验收。

4.3本项目达到采购文件规定的功能和技术要求，经采购人认可后，可以进行验收，采购人将严格按照河北省财政厅相关文件的要求组织验收。

4.4运维内容须满足甲方要求，以乙方运维交付内容、运行维护考核内容及年度运维总结等作为项目的整体评价验收依据。

4.5甲方自供应商履行完合同义务之日起5个工作日内组织局采购领导小组成员单位严格按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。

5.付款方式：合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，乙方向甲方提交符合财务规定的合法发票后，甲方向乙方支付中标金额的相应费用；乙方运维时间达到3个月，并向甲方提交符合财务规定的合法发票后，甲方向乙方支付中标金额的相应费用；乙方运维时间达到6个月，并向甲方提交符合财务规定的合法发票后，甲方向乙方支付中标金额的相应费用；乙方履行合同完毕，向甲方递交服务总结报告和履约验收申请，按照合同约定进行履约验收。项目通过履约验收且乙方无违反合同规定，并向甲方提交符合财务规定的合法发票后,甲方向乙方支付最后一次中标金额的相应费用；如乙方不能达到或违反合同相关条款之情形，甲方按照相关约定据实核算从项目尾款中扣减相应金额，不足部分由乙方在10个日历内补足。

6、售后服务

6.1保持设备、管路、电线标识清楚；且有防潮防火措施，遇到自然灾害等不可预防抗拒外部因素造成资产损害，运维商应第一时间向采购方申报。

6.2关注监测数据，发现异常及时处理，保证系统的正常运行。

6.3运维商的维护人员应按采购方要求，对检测数据进行筛查，剔除误判数据，将有效数据提交给采购方。

6.4采购方进行移动式遥测作业时，运维商的运维人员应随车保障移动遥测的正常运行。

6.5运维商运维作业前，应对工作人员进行安全教育，作业时应设立安全标识，穿戴反光衣，规范操作，保障车辆及行人安全通行，要保证遥测系统的日常供电与数据通信。

6.6运维商的维护人员在对系统进行日常维护时，应按照采购方要求作好设备的运维工作，并做好巡检记录，维护保养、维修记录；做好清洁卫生及安全工作后方能离开。

6.7运维商若发现设备故障，检修时需要停用、拆除或更换的，应事先报经采购方同意。

6.8运维商的运维人员进行维修时，应及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。

6.运维商须提供驻场人员1人，用于数据收集，资料整理等。

6.10质量保证和质量控制

①每次使用完成标气校准，并按要求做好校准记录；

②定期对遥测数据进行人工筛查，剔除双车或多车并排的数据以及各类误判数据，保证提交给采购方的检测数据准确可靠。

- 7、考核要求

7.1采购方可根据需要定期 (如每月或每季度) 对所有遥测设备进行运营维护考核。

7.2采购方的管理人员每月不定期到遥测现场进行运营维护工作检查。中标人应积极配合，指定专人负责。运维商应每月/每年以书面形式以书面形式上报采购方关于运营维护服务的工作报告，应每月/每年的书面工作报告作为运营维护考核依据之一，运营维护报告的具体内容至少应包括：

①遥测系统月/年总体运行情况；

②遥测系统日常维护情况并提供相关维护记录证明；

③遥测系统仪器设备异常、故障及排除情况；

④遥测系统备品备件使用及更换情况等。

（五）项目绩效

经济效益：遥感设备的良好稳定运行有利于提高重型柴油车及天然气车尾气排放检测治理工作效率，精准发现高排放车辆，提升管理水平，优化环境管理成本。由遥感设备提供数据服务，节省人力，便于管理，节约项目建设成本，提高资金使用效率。配合石家庄市国四及以下老旧货车淘汰更新工作，减少高排放车辆污染治理成本。

社会效益：掌握机动车排放现状及水平，分析机动车排放对我市空气质量的影响，控制对环境空气质量的污染，为政府决策提供依据与技术支撑。敦促机动车车主依法依规对自有车辆进行有效维护，对于环境质量的改善有积极作用。更好的实现污染减排、环境优美的目标，促进我市科学发展、和谐发展、率先发展。

- 生态效益：通过精准识别高排放车辆，有效削减机动车氮氧化物、颗粒物等污染物排放，助力石家庄市完成年度大气污染防治目标，提升空气质量优良天数比例，改善市民生活环境。

附件3

正本(副本)

项目

询价响应文件

项目名称：

报价单位：          		          （公章）

法定代表人：          		       （印鉴）

日  期：       年      月      日

报价承诺函

致:石家庄市机动车排污管理中心

授权         为全权代表,参加贵单位采购项目询价的有关活动并报价。为此，我方郑重声明以下诸点：

- 提交下述文件正本一份和副本贰份

- 初始报价表

- 采购项目报价简要说明

- 二次报价表

- 据此函，法人授权委托代理人代表宣布如下

- 我公司已详细审阅项目全部的有关文件（包括但不限于设备方案、采购明细、技术参数、实现的功能或者目标等），我们完全理解并同意放弃对此方面有不明及误解的权利。

- 我公司将按询价响应文件的有关承诺规定履行责任和义务。

- 报价之日起有效期为     个日历日。

- 初始报价为(小写)       元；(大写)              ；

投 标 单 位：（盖章）					  法人授权代表：（签字）

年    月    日

初始报价表

单位:元

| 报价单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 初始报价 | 人民币大写： 小写： |
| 质量 | 达到相关行业标准或符合采购方要求 |
| 交付期 |  |
| 报价单位 | 法定代表人（签字或盖章）： 委托代理人（签字或盖章）： （公章） 年 月 日 |

说明：要求内容填写清楚，准确无误。本表中的总报价应与分项报价表费用总和一致。

采购项目报价简要说明

（仅做参考，可依据项目方案预算实际情况编制）

报价单位名称:

| 序号 | 项目明细 | 型号规格 及技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 | 产地及制造厂商 | 性能说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始报价总价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |

报价单位代表（签字或盖章）:____________________

_

二次报价表

单位:元

| 报价单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 二次报价 | 人民币大写： 小写： |
| 质量 | 达到相关行业标准或符合采购方要求 |
| 交付期 |  |
| 报价单位 | 法定代表人（签字或盖章）： 委托代理人（签字或盖章）： （公章） 年 月 日 |

注：本次询价分初始报价和二次报价，经与采购方询价小组谈判后，再填制二次报价表（手工填写）。

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的                        （姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加 石家庄市机动车排污管理中心的机动车遥感监测车维护项目的市场询价活动。代理人在询价谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                性别：    年龄：

单位：                  职务：    身份证号：

固定电话：              手机号码：

报价单位：（盖章）

法定代表人：（盖章）

有效期：  年  月  日至  年  月  日

日期：  年  月  日

【营业执照副本（或三证合一）复印件】（加盖单位公章和法人章）

【相关资质复印件】（加盖单位公章和法人章）

【被询价单位法人身份证复印件】（加盖单位公章和法人章）【被询价单位委托代理人身份证复印件】（加盖单位公章和法人章）

【其他】

石家庄市机动车排污管理中心

机动车遥感监测车维护项目询价告知卡

（报价单位名称）：

- 我单位官网发布的“石家庄市机动车排污管理中心关于机动车遥感监测车维护项目的询价信息公告”是否阅知？

- 我单位官网发布的“石家庄市机动车排污管理中心机动车遥感监测车维护项目询价要求及流程”是否阅知？

- 我单位官网发布的“石家庄市机动车排污管理中心机动车遥感监测车维护项目”采购需求是否阅知？

报价单位（公章）：

委托代理人（签字）：

年   月   日