
石家庄市环境监控中心

关于石家庄市重点区域空气质量监测自动站

运维服务项目的询价信息公告
我单位根据政府采购相关规定及市财政局要求，现开展石家庄市重点区域空气质量监测自动站运维服务项目（采购金额：2175.23万（1年））询价工作，请有意参与的社会主体单位

和组织自行下载有关附件，并按要求做好准备工作。

询价会时间：2026年11月18日（星期三）上午9:30；地点：石家庄市生态环境局522会议室。

联系人：赵若楠，联系电话：85259899
师晓威，联系电话：85880697

本次询价确定的最终报价仅为采购预算提供参考，不代表政府采购中标单位和价格。
特此公告。

附件：1.询价要求及流程

2.采购项目工作方案

3.询价响应文件（格式）       

      石家庄市环境监控中心      
2026年11月12日        

附件1
石家庄市环境监控中心

石家庄市重点区域空气质量监测自动站

运维服务项目询价要求及流程

报价单位按照《询价响应文件》要求准备相关资料、装订成册一式三份（一份正本二份副本），因本项目分为2包，需按项目每个分包单独编制成册（即每个分包都需提供一份正本二份副本），并于询价会提交我单位询价小组。
“二次报价表”可装订于《询价响应文件》中，也可单独提供，在报价单位与采购单位针对所采购项目进行充分沟通和交流后现场报价并签字盖章（各报价单位可以提前加盖好相关印章）。

本询价会参会的社会主体单位和组织经营范围须与本项目工作相关。

询价会如少于3家响应单位，报价无效。

本次询价分为初始报价和二次报价，我单位将根据所有报价单位的两次报价进行综合评审，并确定最终预算金额（即采购预算金额）。

程序：报价单位递交《询价响应文件》→监督人员宣读各报价单位的初始报价→报价单位与采购单位针对所采购项目进行充分沟通和交流→二次报价→报价单位确认签字盖章→会议结束。

附件2

石家庄市环境监控中心

石家庄市重点区域空气质量监测自动站

运维服务项目工作方案

    依据石家庄市政府采购有关管理办法的要求，按照石家庄市生态环境局政府采购管理办法的要求，石家庄市环境监控中心（以下简称采购方）拟开展石家庄市重点区域空气质量监测自动站运维服务项目的采购工作，特制定工作方案如下。
一、项目实施背景
随着生态文明建设纳入到中国特色社会主义事业总体布局之中，环境保护工作愈发受到全社会关注，环境空气自动监测工作在大气环境治理和保护中也起到了更加突出的作用。石家庄市作为全国168个重点城市之一，于2000年开展了城市环境空气质量自动监测工作，为环境空气质量管理、政府决策提供了丰富的基础数据和科学依据，为科学准确地分析评价环境质量状况和污染变化趋势、即时处理环境突发事件奠定了基础。

现我市共有240个重点区域空气质量监测自动站和3个交通污染监测站，240个重点区域空气质量监测自动站中包括236个乡镇空气站（11个六参数标准空气站，225个六参数小型空气站）和4个六参数空气比对站。为进一步做好石家庄市重点区域空气质量监测自动站及交通站的运行管理工作，确保监测数据的及时、准确和完整报出，需对我市243个空气站开展运行维护服务。
二、工作内容
（一）项目整体说明

本项目为石家庄市重点区域空气质量监测自动站运维服务项目，需对全市243个空气站开展运维服务工作,服务期限为2027年2月-2028年1月。项目共分为2包，分别为1包125个空气站（平山县22个、井陉矿区3个、灵寿县14个、行唐县14个、新乐市11个、正定县10个、新华区15个、长安区14个、无极县10个、鹿泉区12个）,2包118个空气站（井陉县16个、深泽县5个、晋州市9个、元氏县14个、赞皇县10个、裕华区13个、桥西区15个、高新区4个、藁城区12个、赵县10个、高邑县4个、栾城区6个）。
各包运维服务范围如下：
运维服务范围包括：各监测站点所有监测仪器、气象仪器、车流量仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷和消防等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护等工作，以及承担站房维护、电力供应和网络通讯费用等。工作应接受采购人的质量检查和考核，确保站点仪器设备的正常稳定运行并与相关部门联网正常。
涉及站点搬迁的，运维单位需按照采购方要求完成站点仪器设备和站房等配套设施的搬迁、安装和调试等工作。

其中，站房租赁费（包含裕华区大气梯度监测站20米、86米、116米、200米站点站房租赁费用50万元/年）、电费（按照小型站为0.7万元/年，标准站为1.4万元/年，交通站为2.4万元/年计算）和网络通讯费（按照每个站点0.3万元/年计算）均为固定金额且包含在投标报价中。以上站房租赁费、电费和网络通讯费在执行过程中该笔费用如未达到上限金额，将按照实际发生费用据实结算，如超过固定金额，由投标人自行承担。

中标后，中标单位需在开展正式运维工作前与原运维单位完成中标包所有站点资产的清点和交接工作（包括负责运维区域中停运暂存在当地的站点设备）。

中标单位、与中标单位负责人为同一人的单位或者与中标单位存在直接控股、管理关系的单位不得参与中标标段内县（市、区）大气管控或咨询等相关服务，已经存在服务关系的，须于中标公告发布之日起15天内解除服务合同。

涉及中标包区域内新增市控空气站的，中标单位需予以运行，服务费用不再增加。      

项目分包及空气站基本情况见下表。
      项目分包及运维费用明细表         单位：万元
	分包
	站点数量及类型
	区域
	运维费用

	1包
	125个

（小型站115个、标准站7个、交通站3个）
	平山县22个、井陉矿区3个、灵寿县14个、鹿泉区12个、行唐县14个、新乐市11个、正定县10个、新华区15个、长安区14个、无极县10个
	1110.01

	2包
	118个

（小型站110个，标准站8个）
	井陉县16个、元氏县14个、赞皇县10个、裕华区13个、桥西区15个、高新区4个、藁城区12个、赵县10个、高邑县4个、栾城区6个、深泽县5个、晋州市9个
	1065.22

	总计
	243个

（小型站225个，标准站15个、交通站3个）
	2175.23


空气站基本情况表

	县市区
	序号
	站点名称
	站点类型
	监测项目及设备

	桥西区
（15个）

	1
	中山街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	2
	友谊街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	3
	东里街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	4
	新石街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	5
	振头街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	6
	西里街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	7
	苑东街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	8
	长兴街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	9
	留营街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	10
	南长街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	11
	休门街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	12
	东华街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	13
	东风街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	14
	彭后街道办事处
	乡镇站（标准站）
	 CO:T300  O3：400E PM10:XHPM2000E  PM2.5:XHPM2000E SO2:T100 NO2:T200

 动态校准仪：T700 零气发生器：EC 气象五参数：VAISALA

	
	15
	汇通街道办事处
	乡镇站（标准站）
	 CO:T300  O3：T400 PM10:BAM1020  PM2.5:XHPM2000E SO2:M100E NO2：T200 

动态校准仪：T700 零气发生器：EC 气象五参数：VAISALA

	新华区
（14个）
	16
	东焦街道办事处
	乡镇站（标准站）
	 CO:T300  O3：T400 PM10:XHPM2000E  PM2.5:XHPM2000E SO2:T100   NO2：T200 

 动态校准仪：T700 零气发生器：XHZ2000B 气象五参数：VAISALA

	
	17
	革新街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	18
	合作路街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	19
	赵佗路街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	20
	宁安街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	21
	石岗街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	22
	天苑街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	23
	西苑街道办事处
	乡镇站（标准站）
	 CO:T300  O3：T400  PM10:XHPM2000E PM2.5:XHPM2000E SO2:T100 NO2：T200 

动态校准仪：T700 零气发生器：XHZ2000B 气象五参数：FWS500 

	
	24
	新华路街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	25
	大郭镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	26
	西三庄街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	27
	赵陵铺路街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	28
	杜北街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	29
	北苑街道办事处
	乡镇站（标准站）
	 CO:T300  O3：T400 PM10: XHPM2000E  PM2.5: XHPM2000E SO2:T100 NO2：T200 

 动态校准仪：T700 零气发生器：XHZ2000B 气象五参数：VAISALA

	裕华区
（13个）

	30
	裕东街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	31
	裕华路街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	32
	东苑街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	33
	裕兴街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	34
	裕强街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	35
	建通街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	36
	建华南街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	37
	裕翔街道办事处
	乡镇站（标准站）
	 CO:T300  O3：T400 PM10:XHPM2000E  PM2.5:XHPM2000E SO2:T100 NO2：XHN2000B
动态校准仪：T700 零气发生器：XHZ2000B 气象五参数：VAISALA

	
	38
	方村镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	39
	大气梯度监测站（20米）
	比对站（标准站）
	CO:T1300  O3：T1400 PM10:天瑞EPM1050 PM2.5:天瑞EPM2050 SO2:T1100 NO2：T1200 动态校准仪：RO-550006 零气发生器：ZA-10LC 气象五参数：武汉中科能慧

	
	40
	大气梯度监测站（86米）
	比对站（标准站）
	CO:T300  O3：T400 PM10:XHPM2000E  PM2.5:XHPM2000E SO2:T100 NO2：T200 

动态校准仪：T700 零气发生器：XHZ2000B 气象五参数：VAISALA

	
	41
	大气梯度监测站（116米）
	比对站（标准站）
	CO:T1300  O3：T1400 PM10:天瑞EPM1050 PM2.5:天瑞EPM2050 SO2:T1100 NO2：T1200 动态校准仪：RO-550006 零气发生器：ZA-10LC 气象五参数：武汉中科能慧

	
	42
	大气梯度监测站（200米）
	比对站（标准站）
	CO:T1300  O3：T1400 PM10:天瑞EPM1050 PM2.5:天瑞EPM2050 SO2:T1100 NO2：T1200 动态校准仪：RO-550006 零气发生器：ZA-10LC 气象五参数：武汉中科能慧

	长安区（14个）

	43
	中山东路街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	44
	阜康街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	45
	建安街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	46
	胜北街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	47
	建北街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	48
	育才街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	49
	长丰街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	50
	广安街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	51
	河东街道办事处
	乡镇站（标准站）
	CO:T300  O3：XHOZ2000B PM10:XHPM2000E  PM2.5:XHPM2000E SO2: XHS2000B NO2： XHN2000BT200
动态校准仪：T700 零气发生器：XHZ2000B 气象五参数：FWS500

	
	52
	谈固街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	53
	桃园镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	54
	高营镇人民政府
	乡镇站（标准站）
	 CO:T300  O3：T400 PM10:XHPM2000E  PM2.5:XHPM2000E

SO2:T100  NO、NO2、NOX：T200 气象五参数：DAVIS

	
	55
	西兆通镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	56
	南村镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	高新区
（4个）
	57
	宋营镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	58
	太行街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	59
	郄马镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	60
	丘头镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	栾城区
（6个）
	61
	楼底镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	62
	窦妪镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	63
	冶河镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	64
	柳林屯乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	65
	南高乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	66
	西营乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	藁城区
（12个）

	67
	常安镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	68
	贾市庄镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	69
	南营镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	70
	梅花镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	71
	岗上镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	72
	南董镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	73
	张家庄镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	74
	增村镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	75
	南孟镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	76
	西关镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	77
	九门回族乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	78
	兴安镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	鹿泉区
（11个）

	79
	寺家庄镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	80
	铜冶镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	81
	上庄镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	82
	李村镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	83
	黄壁庄镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	84
	宜安镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	85
	石井乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	86
	白鹿泉乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	87
	大河镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	88
	山尹村镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	89
	上寨乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	正定县
（9个）

	90
	诸福屯办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	91
	新城铺镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	92
	新安镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	93
	南牛乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	94
	南楼乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	95
	西平乐乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	96
	南岗镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	97
	曲阳桥乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	98
	三里屯办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	井陉
矿区
（3个）
	99
	矿市街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	100
	四微街道办事处
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	101
	凤山镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	井陉县
（16个）

	102
	上安镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	103
	天长镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	104
	秀林镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	105
	南峪镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	106
	威州镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	107
	小作镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	108
	南障城镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	109
	苍岩山镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	110
	测鱼镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	111
	吴家窑乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	112
	北正乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	113
	于家乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	114
	孙庄乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	115
	南陉乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	116
	辛庄乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	117
	南王庄乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	行唐县
（14个）
	118
	南桥镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	119
	上碑镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	120
	口头镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	121
	独羊岗乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	122
	安香乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	123
	只里乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	124
	市同乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	125
	翟营乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	126
	城寨乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	127
	上方乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	128
	玉亭乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	129
	北河乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	130
	上阎庄乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	131
	九口子乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	灵寿县
（14个）

	132
	青同镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	133
	塔上镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	134
	陈庄镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	135
	慈峪镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	136
	岔头镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	137
	三圣院乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	138
	北洼乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	139
	牛城乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	140
	狗台乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	141
	南寨乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	142
	南燕川乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	143
	北谭庄乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	144
	寨头乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	145
	南营乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	`高邑县 （4个）
	146
	大营镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	147
	富村乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	148
	万城镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	149
	中韩乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	深泽县
（5个）
	150
	铁杆镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	151
	赵八镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	152
	白庄乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	153
	留村乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	154
	桥头乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	赞皇县（10个）



	155
	院头镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	156
	南邢郭镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	157
	嶂石岩镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	158
	西龙门乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	159
	南清河乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	160
	西阳泽乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	161
	土门乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	162
	黄北坪乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	163
	许亭乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	164
	张楞乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	无极县 （10个）
	165
	七汲镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	166
	张段固镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	167
	北苏镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	168
	郭庄镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	169
	大陈镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	170
	高头回族乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	171
	郝庄乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	172
	东侯坊乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	173
	里城道乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	174
	南流乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	平山县  （22个）

	175
	东回舍镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	176
	温塘镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	177
	南甸镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	178
	岗南镇人民政府
	乡镇站（标准站）
	 CO:T300  O3：T400 PM10:XHPM2000E  PM2.5:XHPM2000E SO2:T100 NO2：T200 

动态校准仪：T700 零气发生器：XHZ2000B气象五参数：DAVIS

	
	179
	古月镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	180
	下槐镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	181
	孟家庄镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	182
	小觉镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	183
	蛟潭庄镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	184
	西柏坡镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	185
	下口镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	186
	大吾乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	187
	上三汲乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	188
	两河乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	189
	东王坡乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	190
	苏家庄乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	191
	宅北乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	192
	北冶乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	193
	上观音堂乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	194
	杨家桥乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	195
	营里乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	196
	合河口乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	元氏县 （14个）
	197
	殷村镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	198
	南佐镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	199
	宋曹镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	200
	南因镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	201
	姬村镇人民政府
	乡镇站（标准站）
	 CO:T300  O3：T400 PM10:XHPM2000E  PM2.5:XHPM2000E SO2:T100 NO2：T200 

 动态校准仪：T700 零气发生器：XHZ2000B 气象五参数：VAISALA

	
	202
	北褚镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	203
	马村镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	204
	东张乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	205
	赵同乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	206
	苏村乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	207
	苏阳乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	208
	北正乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	209
	前仙乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	210
	黑水河乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	赵县 （10个）

	211
	范庄镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	212
	北王里镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	213
	新寨店镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	214
	韩村镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	215
	南柏舍镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	216
	沙河店镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	217
	前大章乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	218
	谢庄乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	219
	高村乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	220
	王西章乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	晋州市（9个）
（
	221
	营里镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	222
	桃园镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	223
	东卓宿镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	224
	马于镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	225
	小樵镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	226
	槐树镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	227
	东里庄镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	228
	周家庄乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	229
	总十庄镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	新乐市 （11个）
	230
	化皮镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	231
	承安镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	232
	正莫乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	233
	大岳镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	234
	杜固镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	235
	邯邰镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	236
	东王镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	237
	马头铺镇人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	238
	协神乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	
	239
	木村乡人民政府
	乡镇站（标准站）
	 CO:T300  O3：T400 PM10:XHPM2000E  PM2.5:XHPM2000E SO2:T100 NO2：T200 
 动态校准仪：T700 零气发生器：XHZ2000B 气象五参数：DAVIS

	
	240
	彭家庄回族乡人民政府
	乡镇站（小型站）
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3：XHAQMS3000

	鹿泉区（1个）
	241
	石家庄南货场站
	交通站（铁路货场站）
	NO-NO2-NOx：先河XH2000B、CO：先河XH2000B、O3：先河XH2000B、SO2：先河XH2000B、PM10：先河XH2000E、PM2.5：先河XH2000E、NMHC：先河VOC1000、

气象五参数：赛默森SMS6900、BC：赛默森SMS6600、VOCs（PAMS 57种组分）：磐诺PN-PAMS

	新华区（1个）
	242
	石家庄霍寨高速站
	交通站（公路站）
	NO-NO2-NOx：先河XH2000B、CO：先河XH2000B、PM10：先河XH2000E、

PM2.5：先河XH2000E、NMHC：先河VOC1000、气象五参数：赛默森SMS6900、

BC：赛默森SMS6600、VOCs（苯系物）：赛默森SMS7400、汽车流量：定制

	正定县（1个）
	243
	石家庄机场站
	交通站（机场站）
	NO-NO2-NOx：宇星YX-NAMS、SO2：宇星YX-SAMS、PM10：宇星YX-PAMS、

PM2.5：宇星YX-PM2.5、CO：宇星YX-CAMS、O3：宇星YX-OAMS、

气象五参数：宇星YX-WUMS-500、NMHC：先河VOC1000、BC：赛默森SMS6600、VOCs（PAMS 57种组分）：磐诺PN-PAMS


（二）设备和设施
中标单位负责运维的设备主要包括监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备和辅助设备设施五部分。

其中，监测仪器主要包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪、非甲烷总烃、VOCs（PAMS57种组分）、VOCs（苯系物）、黑炭监测仪和采样系统以及汽车流量监测仪和采样系统；质控设备主要包括高精动态校准仪、高纯零气发生器、高纯氢气发生器、动态校准仪、零气发生器；气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器；数据采集与传输设备包括数采仪（工控机）、路由器和交换机等；辅助设备设施包括空调系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、子站站房（机柜）和安全消防设施等。

（三）监测项目
小型空气站均监测 SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标。
标准空气站均监测 SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标以及气象五参数（包括风速、风向、温度、湿度、气压）。

交通站：石家庄南货场站监测SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、VOCs（PAMS57种组分）、黑炭；石家庄霍寨高速站监测NO2（NOX、NO）、CO、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、VOCs（苯系物）、汽车流量、黑炭；石家庄机场站监测SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、VOCs（PAMS57种组分）、黑炭。
（四）频次及数据传输 
站点监测工作方式为24小时不间断连续自动监测，通过专线网络向采购人和上级管理部门实时上传监测数据。 
各监测项目监测频次按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中数据统计的有效性规定执行。

交通站各监测项目监测频次按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）和《国家光化学监测网自动监测数据审核技术》中数据统计的有效性规定执行。

三、实施要求
为保障石家庄市重点区域环境空气质量监测站的正常运行，保证监测数据的及时上报和公布，根据国家、省市有关技术规范要求，现委托运维单位对我市243个空气站进行运维服务，运维单位须按照采购人的技术要求和质量控制要求，全面负责空气站（包括但不限于站房、所有仪器设备及配套设施等）的日常运行维护并根据采购人需要提供相关服务。运维服务技术要求见附件。
四、服务考核要求
采购人开展对运维服务的管理和考核。对达不到运维要求、设备参数指标要求和违规操作等情形，采购人可以扣减相应的运维费用，并有权终止运维合同。运维单位不得随意终止运维合同。

（一）考核办法

每年对运维单位考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，即监测数据获取率、质控检查合格率(以下简称“两率”)以及运维服务的内容。

数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内每月日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

质控检查合格率指考核时段内各监测项目实际检查合格台·次数除以检查总台·次数。

1.数据有效性

考核时段内，单个站点每月各项指标的有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则不予支付当月运维费用；交通站单个站点每月各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）和《国家光化学监测网自动监测数据审核技术》中规定的污染物浓度数据有效性最低要求，否则不予支付当月运维费用。考核时段内每月考核情况记入考核评分表。

运维单位出现10%以上站点未达到月度数据有效性要求的，给予警告，并扣除项目合同运维费用的50%；连续2次出现10%以上站点，或者单次20%以上站点未达到月度数据有效性要求的终止运维合同，不予支付项目合同运维费用。 
2.两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分(60分)

单站设备每月数据捕获率必须高于90%(含)，否则不予支付当月运维费用。

单站设备质控检查合格率必须高于90%(含)的，得60分；质控检查合格率低于90%的，以0分计。

（2）运行维护部分(40分)

运行维护部分由空气自动站运行维护现场检查情况和空气自动站运行维护综合响应情况两部分组成。定期由采购人检查核实，检查内容包括站房环境保障情况、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、人员与档案记录管理情况、备机备件耗材及质控设备和运维响应情况等，共计40分。
（3）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运行维护得分,具体评分见下表。

表1-1  石家庄市重点区域空气质量自动监测站运维服务项目

考核评分表
	考核时段
	年    月-     年    月

	站点名称
	县（市）区               空气站

	运维单位
	

	项 目
	考核内容
	得分
	备注

	数据

有效性
	每月单站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分
	满足（ ）
不满足（ ）
	

	两率
部分
（60分）
	数据获取率（      -      %）
监测数据获取率满足标准规范要求，否则考核总分为0分
	满足（ ）
不满足（ ）
	

	
	质控检查合格率
（60分）
	
	

	运行维护部分（40分）
	
	

	总分
	
	

	考核时段每月数据获取率
	2027年2月数据获取率：    %    2027年8月数据获取率：     %

2027年3月数据获取率：    %    2027年9月数据获取率：     %

2027年4月数据获取率：    %    2027年10月数据获取率：    %

2027年5月数据获取率：    %    2027年11月数据获取率：    %

2027年6月数据获取率：    %    2027年12月数据获取率：    %

2027年7月数据获取率：    %    2028年1月数据获取率：     %


考核单位：                   考核人：                          
考核时间：    年   月   日  

表1-2  石家庄市重点区域空气质量自动监测站运维服务项目

交通站考核评分表
	考核时段
	年    月-   月

	站点名称
	县（市）区               空气站

	运维单位
	

	项 目
	考核内容
	得分
	备注

	数据

有效性
	每月单站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）和《国家光化学监测网自动监测数据审核技术》中规定的污染物浓度数据有效性最低要求，否则考核总分为0分
	满足（ ）
不满足（ ）
	

	两率
部分
（60分）
	数据获取率（         %）
监测数据获取率满足标准规范要求，否则考核总分为0分
	满足（ ）
不满足（ ）
	

	
	质控检查合格率
（60分）
	
	

	运行维护部分（40分）
	
	

	总分
	
	

	考核时段每月数据获取率
	2027年2月数据获取率：    %    2027年8月数据获取率：     %

2027年3月数据获取率：    %    2027年9月数据获取率：     %

2027年4月数据获取率：    %    2027年10月数据获取率：    %

2027年5月数据获取率：    %    2027年11月数据获取率：    %

2027年6月数据获取率：    %    2027年12月数据获取率：    %

2027年7月数据获取率：    %    2028年1月数据获取率：     %


考核单位：                   考核人：                          
考核时间：    年   月   日 

表2-1

石家庄市重点区域空气质量监测自动站现场质控检查评分表（标准站）

站点名称：       县（市）区               空气站                                   编号：     -BZZ-
	检查项目
	检查要点
	是否合格
	说明

	质量控制   效果
	动态校准仪质量流量控制器(MFC) 单点流量（量程50%）测试(要求误差≤±2%)

零气MFC流量：     L/min，标准流量计测值：     L/min，相对误差：    %

标气MFC流量：    ml/min，标准流量计测值：    ml/min，相对误差：    %
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	气态污染物采样流量测试(要求误差≤±10%)/跨度测试(要求误差≤±5%)
SO2显示流量：      L/min，标准流量计测值：      L/min，相对误差：     %

SO2标气稀释输出浓度：    ppb，仪器响应浓度：     ppb，浓度误差：     %
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	NOx显示流量：     L/min，标准流量计测值：      L/min，相对误差：      %

NO标气稀释输出浓度：    ppb，仪器响应浓度：      ppb，浓度误差：      %
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	CO显示流量：      L/min，标准流量计测值：      L/min，相对误差：      %

CO标气稀释输出浓度：    ppm，仪器响应浓度：      ppm，浓度误差：      %
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	O3显示流量：      L/min，标准流量计测值：       L/min，相对误差：      %

O3稀释输出浓度：        ppb，仪器响应浓度：       ppb，浓度误差：      %
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	颗粒物设备气路检漏测试：计算结果（要求≤0.4L/min）=误差-带工装误差

PM10:显示流量：    L/min，实测流量：    L/min，误差（实测流量-显示流量）：    L/min
带工装显示流量：    L/min，带工装实测流量：    L/min，

带工装误差（实测流量-显示流量）：    L/min，计算结果：    L/min 
PM2.5:显示流量：    L/min，实测流量：    L/min，误差（实测流量-显示流量）：    L/min
带工装显示流量：    L/min，带工装实测流量：    L/min，

带工装误差（实测流量-显示流量）：    L/min，计算结果：    L/min 
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	


	检查项目
	检查要点
	是否合格
	说明

	质量控制   效果


	气态设备气密性测试（根据设备生产厂家检漏操作规程，5分钟内压力下降≤2kPa）

SO2真空表下降值：    kPa；NOx真空表下降值：    kPa；
CO真空表下降值：    kPa；O3真空表下降值：    kPa；
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	PM10显示流量：    L/min，检查值：    L/min，相对误差：   %(要求误差≤±2%)   PM10 K(标准回归斜率)：     /        ，是否与仪器说明书一致：是（ ）否（ ）

PM10 校准膜值：         检查值：            误差：     % (要求误差≤±2%)
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	PM2.5显示流量：    L/min，检查值：    L/min，相对误差：    %(要求误差≤±2%)  
PM2.5K(标准回归斜率)：     /        ，是否与仪器说明书一致：是（ ）否（ ）

PM2.5 校准膜值：        检查值：             误差：     % (要求误差≤±2%)
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	采样温度、气压测试(要求温度误差≤±2℃，大气压误差±1kpa)    

PM10显示温度：    ℃，PM2.5 显示温度：    ℃，温度计检查值：   ℃

PM10显示大气压：     kpa，PM2.5 显示大气压：     kpa，大气压计检查值：    kpa  
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	质控抽检

合格率
	%

（考核时段内各监测项目实际检查合格台·次数除以检查总台·次数）
	检查合格台·次数（    ）
	检查总台·次数（    ）
	

	总 分
	分
	
	
	


考核单位：石家庄市环境监控中心        运维单位：                                     考核时间：    年   月   日

考核人员：                                   运维人员： 

表2-2

石家庄市重点区域空气质量监测自动站现场质控检查评分表（小型站）

站点名称：       县（市）区               空气站                                   编号：     -XXZ-
	检查项目
	检查要点
	是否合格
	说明

	质量控制   效果
	动态校准仪质量流量控制器(MFC) 单点流量（量程50%）测试(要求误差≤±2%)

零气MFC流量：     L/min，标准流量计测值：     L/min，相对误差：    %

标气MFC流量：    ml/min，标准流量计测值：    ml/min，相对误差：    %
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	气态污染物采样流量测试(要求误差≤±10%)/跨度测试(要求误差≤±5%)
SO2显示流量：      L/min，标准流量计测值：      L/min，相对误差：     %

SO2标气稀释输出浓度：    ppb，仪器响应浓度：     ppb，浓度误差：     %
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	NOx显示流量：     L/min，标准流量计测值：      L/min，相对误差：      %

NO标气稀释输出浓度：    ppb，仪器响应浓度：      ppb，浓度误差：      %
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	CO显示流量：      L/min，标准流量计测值：      L/min，相对误差：      %

CO标气稀释输出浓度：    ppm，仪器响应浓度：      ppm，浓度误差：      %
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	O3显示流量：      L/min，标准流量计测值：       L/min，相对误差：      %

O3稀释输出浓度：        ppb，仪器响应浓度：       ppb，浓度误差：      %
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	颗粒物设备气路检漏测试：计算结果（要求≤0.4L/min）=误差-带工装误差

PM10:显示流量：    L/min，实测流量：    L/min，误差（实测流量-显示流量）：    L/min
带工装显示流量：    L/min，带工装实测流量：    L/min，

带工装误差（实测流量-显示流量）：    L/min，计算结果：    L/min 
PM2.5:显示流量：    L/min，实测流量：    L/min，误差（实测流量-显示流量）：    L/min
带工装显示流量：    L/min，带工装实测流量：    L/min，

带工装误差（实测流量-显示流量）：    L/min，计算结果：    L/min 
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	


	检查项目
	检查要点
	是否合格
	说明

	质量控制   效果


	气态设备气密性测试（根据设备生产厂家检漏操作规程，5分钟内压力下降≤2kPa）

SO2真空表下降值：    kPa；NOx真空表下降值：    kPa；
CO真空表下降值：    kPa；O3真空表下降值：    kPa；
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	PM10显示流量：    L/min，检查值：    L/min，相对误差：   %(要求误差≤±2%)   颗粒物设备编号：PM-        (浓度斜率：          浓度截距：           ）    是否与仪器说明书一致：是（ ）否（ ）

PM10 校准膜值：         检查值：            误差：     % (要求误差≤±2%)
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	PM2.5显示流量：    L/min，检查值：    L/min，相对误差：    %(要求误差≤±2%)  
颗粒物设备编号：PM-         (浓度斜率：           浓度截距：            ）

是否与仪器说明书一致：是（ ）否（ ）

PM2.5 校准膜值：        检查值：             误差：     % (要求误差≤±2%)
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	采样温度、气压测试(要求温度误差≤±2℃，大气压误差±1kpa)    

PM10显示温度：    ℃，PM2.5 显示温度：    ℃，温度计检查值：   ℃

PM10显示大气压：     kpa，PM2.5 显示大气压：     kpa，大气压计检查值：    kpa  
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	质控抽检

合格率
	%

（考核时段内各监测项目实际检查合格台·次数除以检查总台·次数）
	检查合格台·次数（    ）
	检查总台·次数（    ）
	

	总 分
	分
	
	
	


考核单位：石家庄市环境监控中心        运维单位：                                     考核时间：    年   月   日

考核人员：                                   运维人员： 

表2-3

 石家庄市重点区域空气质量监测自动站现场质控检查评分表（交通站）
站点名称：                          运维单位及人员：                                  编号：     -JTZ-
	检查项目
	检查要点
	是否合格
	说明

	质量控制 效果
	动态校准仪质量流量控制器(MFC) 单点流量测试（量程50%）(要求相对误差≤±2%)：

零气MFC流量：     L/min，标准流量计测值：     L/min，相对误差：    %
标气MFC流量：    ml/min，标准流量计测值：    ml/min，相对误差：    %

高精动态气体校准仪质量流量控制器(MFC) 单点流量测试（量程50%）(要求相对误差≤±2%)：
零气MFC流量：     L/min，标准流量计测值：     L/min，相对误差：    %
标气MFC流量：    ml/min，标准流量计测值：    ml/min，相对误差：    %
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	气态设备采样流量测试(要求相对误差≤±10%)：
SO2显示流量：     L/min，标准流量计测值：     L/min，相对误差：     %
SO2标气稀释输出浓度：   ppb，仪器响应浓度：     ppb， 浓度误差(要求误差≤±5%)：     %：
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	NOx显示流量：    L/min，标准流量计测值：     L/min，相对误差：     %
NO标气稀释输出浓度：   ppb，仪器响应浓度：     ppb，浓度误差(要求误差≤±5%) ：     %；
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	CO显示流量：     L/min，标准流量计测值：     L/min，相对误差：    %
CO标气稀释输出浓度：   ppb，仪器响应浓度：     ppb，浓度误差(要求误差≤±5%) ：     %；
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	O3显示流量：     L/min，标准流量计测值：      L/min， 相对误差：   %
O3稀释输出浓度：   ppm，仪器响应浓度：      ppm，浓度误差(要求误差≤±5%) ：     %；
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	VOCs显示流量：      L/min，标准流量计测值：      L/min，相对误差(要求误差≤±5%)：    %

非甲烷总烃显示流量：      L/min，标准流量计测值：      L/min，相对误差(要求误差≤±5%)：    %
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	


	检查项目
	检查要点
	是否合格
	说明

	质量控制

效果


	VOCs校准系统标准气流量测试(要求相对误差≤±10%)：
设定流量：  L/min，标准流量计测值：   L/min，相对误差：   %
VOCs稀释气流量测试(要求相对误差≤±10%)：

设定流量：  L/min，标准流量计测值：   L/min，相对误差：   %
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	非甲烷总烃校准系统标准气流量测试(要求相对误差≤±10%)：
设定流量：  L/min，标准流量计测值：   L/min，相对误差：   %
非甲烷总烃稀释气流量测试(要求相对误差≤±10%)：

设定流量：  L/min，标准流量计测值：   L/min，相对误差：   %
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	颗粒物设备气路检漏测试：计算结果（要求≤0.4L/min）=误差-带工装误差

PM10:显示流量：    L/min，实测流量：    L/min，误差（实测流量-显示流量）：    L/min
带工装显示流量：    L/min，带工装实测流量：    L/min，

带工装误差（实测流量-显示流量）：    L/min，计算结果：    L/min 
PM2.5:显示流量：    L/min，实测流量：    L/min，误差（实测流量-显示流量）：    L/min
带工装显示流量：    L/min，带工装实测流量：    L/min，

带工装误差（实测流量-显示流量）：    L/min，计算结果：    L/min 
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	气态设备气密性测试（仪器自动流量计显示读数变化≤2ml/min）

VOCs流量计测值：    ml/min；非甲烷总烃流量计测值：    ml/min

气态设备气密性测试（根据设备生产厂家检漏操作规程，5分钟内压力下降≤2kPa）
SO2真空表下降值：    kPa；NOx真空表下降值：    kPa；
CO真空表下降值：    kPa；O3真空表下降值：    kPa；
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	


考核单位：                           考核人：                             考核时间：    年   月   日      
	检查项目
	检查要点
	是否合格
	说明

	质量控制

效果
	PM10显示流量：    L/min，标准流量计实测值：    L/min，相对误差：   %(要求误差≤±5%)
PM10 K(标准回归斜率)：      ，是否与仪器说明书一致：是（ ）否（ ）
PM10 校准膜值:         ，检查值：      ，误差(要求误差≤±2%)：      %
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	PM2.5显示流量：    L/min， 标准流量计实测值：    L/min，相对误差：     %(要求误差≤±5%)
PM2.5 K(标准回归斜率)：      ，是否与仪器说明书一致：是（ ）否（ ）
PM2.5校准膜值:         ，检查值：      ，误差(要求误差≤±2%)：      %
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	黑炭显示流量：    L/min，标准流量计测值：    L/min，相对误差(要求误差≤±5%)：    %
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	
	采样温度、气压测试(要求温度误差≤±2℃，大气压误差±1kpa)

PM10显示温度：    ℃，    PM2.5 显示温度：    ℃，    黑炭显示温度：    ℃

PM10显示大气压：     kpa，PM2.5 显示大气压：     kpa，黑炭显示大气压：     kpa
温度计检查值：       ℃，大气压计检查值：     kpa
	合格

（ ）
	不合格

（ ）
	

	质控抽检

合格率
	%
（考核时段内各监测项目实际检查合格台·次数除以检查总台·次数）
	
	
	

	总分
	分
	
	
	


考核单位：石家庄市环境监控中心     考核人：                             考核时间：    年   月   日      
表3

石家庄市重点区域空气质量监测自动站运行维护现场检查评分表
站点名称：       县（市）区               空气站                                        编号：     -    -
	检查项目
	检查要点
	单项 分值
	得分
	评分说明

	站房环境保障情况(4分)
	站房（机柜）内外部环境是否整洁，电源、气体线路是否规整;
	1
	
	

	
	站房（机柜）是否配备温湿度计，温度是否控制在25±5℃，相对湿度控制在80%以下（以经检定的温湿度计测量数值为准）
	1
	
	

	
	防水、防雷、供电和消防是否满足规范和监测要求，是否具备外接电源，是否按时对配套设施进行维护保养，空调滤芯是否及时清理，防雷设施年检报告复印件是否存放在站点
	1
	
	

	
	站点监测设备和辅助设施是否固定安全、是否完好；站点安全防护措施是否存在问题
	1
	
	

	采样系统维护效果(4分)
	采样口距房顶（机柜顶）、地面高度、周围空间是否符合规范要求
	1
	
	

	
	采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物；采样泵和泵箱辅助设备是否正常工作
	1
	
	

	
	采样总管(选用聚四氟乙烯或硼硅酸盐玻璃材料)和采样支管(选用聚四氟乙烯材料)材质是否满足规范要求；气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m;
	1
	
	

	
	颗粒物和气态污染物采样管是否垂直安装，是否避免被空调直吹；采样总管、颗粒物采样管是否有加热装置，加热功能是否正常；采样管保温套是否完好
	1
	
	


	检查项目
	检查要点
	单项 分值
	得分
	评分说明

	仪器日常  维护效果  (5分)
	监测设备和校准设备工作状态是否正常、是否存在报警信息，报警处理是否及时；是否启用报警功能和设备日志记录功能，各类数据信息是否正常存储；设备数采仪硬盘空余空间是否在硬盘存储容量的20%以上，是否每月按时对数据和运维记录进行备份
	1
	
	

	
	监测设备纸带和滤膜是否及时更换，纸带采样斑点是否正常，使用耗材品牌型号是否与备案一致；零气发生器、采样泵等相关耗材是否及时更换,并按照要求进行记录并贴标识
	1
	
	

	
	使用的校准设备、标气和温湿度设备等是否在按照招标文件要求经相关部门进行检定且在检定有效期内使用
	1
	
	

	
	监控设备是否能现场查看实时和回放录像，监控录像存储时间在3个月（含）以上
	1
	
	

	
	日常运维工作是否按照计划时间开展，运维工作是否符合技术规范要求
	1
	
	

	运维人员  要求

(1分)
	运维人员是否持省级以上（含）相关部门颁发的空气自动监测领域上岗证（或培训证）上岗，证件复印件是否存放在站点
	1
	
	

	档案记录  (1分)
	是否按照规范要求填写运维记录，记录是否规范和齐全
	1
	
	

	总分
	分

	备注
	基础保障情况：UPS（  ）双回路（  ）；是否工作正常：是（  ）否（  ）

其他问题：


考核单位：石家庄市环境监控中心        运维单位：                                     考核时间：    年   月   日

考核人员：                                   运维人员： 
表4

石家庄市重点区域空气质量监测自动站运行维护综合响应评分表

站点名称：       县（市）区               空气站                                运维单位：                            
	检查项目
	检查要点
	单项  分值
	得分
	评分说明

	备机备件耗材和质控
(8分)
	备机数量是否符合运维合同约定，且通过环保部质检中心的质量检测
	2
	
	

	
	备件是否至少1年使用量配置，耗材是否不少于半年的消耗量配置
	2
	
	

	
	是否配备必要的质量控制设备(标准气体、流量计、温度计、气压计等)
	2
	
	

	
	是否按招标文件要求建设运维办事处和质控实验室
	2
	
	

	运维响应(17分)
	在每日6时-23时出现的故障，是否在4小时内解决；其它时间出现的故障，是否在8小时内解决（对于通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；若仪器故障无法排除，是否在24小时内提供并更换相应的备机
	6
	
	考核周期内延迟响应一次扣2分，扣完为止

	
	是否每日检查数据传输情况，保证及时上传至市环境监控中心、省中心和总站并正常发布，发现数据掉线及时恢复
	3
	
	考核周期内延迟响应一次扣1分，扣完为止

	
	站点存在人为干扰监测情况应发现未发现，或发现未及时报告的
	3
	
	出现一次扣3分

	
	日常巡检计划周报是否按要求报市环境监控中心；每周计划内维护或应急响应结束后，是否将维护工作的起止时间，仪器状况、校准数据等情况按要求报市环境监控中心；现场运维情况是否实时上传巡检软件；其他要求材料是否按要求上报
	3
	
	晚报一次扣1分，扣完为止

	
	站点视频设备是否工作正常，发现异常情况是否及时审核并报送市环境监控中心
	2
	
	发现一次视频不正常现象扣1分，扣完为止

	总分
	分


考核单位：石家庄市环境监控中心                      考核人：                       考核时间：    年    月    日  

3.运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点考核时段运维费；考核总分95（含）分以上的，支付该站点考核时段全额运维费；考核总分在80（含）-95分的，该站点考核时段运维费= (实际考核总分/100)×单站点考核时段全额运维费。

（二）其他规定

运行期间发现运维单位调整正常数据、修改正常设备参数等弄虚作假行为的，按照相关规定移交司法部门依法处理，并终止运行合同。
运维单位有下列情形之一的，将扣减相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在质量检查中，发现运维单位未达到采购方运行质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点考核周期10%-100%运行经费；如未及时整改，加倍扣款。
五、时间安排

项目服务周期1年（12个月），自2027年2月1日至2028年1月31日。
六、经费预算

项目预算情况
本次项目拟采购服务周期为1年（2027年2月1日-2028年1月31日），采购预算金额共计 2175.23万元。项目共分为2包，其中1包预算1110.01万元；2包预算为1065.22万元。
资金支付要求
分期支付

本项目服务期为1年。服务期内，甲方对运维服务情况进行一次考核。

双方签订合同后,在财政资金已具备并向甲方提交符合财务规定的合法发票后，甲方向乙方支付合同预付款。

甲方在财政资金已具备，且乙方按照合同要求完成项目服务期内运维工作并向甲方递交服务总结报告和履约验收申请，按照本合同第四条“验收方式”规定进行履约验收。项目通过履约验收且乙方无违反合同规定，乙方向甲方提交符合财务规定的合法发票后，甲方向乙方支付实付运维费,实付运维费为合同金额尾款扣减考核扣款后的金额。

附件：项目运维服务技术要求
附件：           

运维服务技术要求

一、运维单位机构、人员、车辆和设备配备要求

1.运维单位须在项目所在地设立运维技术支持机构，支持机构应包括运维办事处和质控实验室。质控实验室对监测仪器和设备进行量值传递、校准和性能审核，并对检修后的监测仪器和设备进行校准和性能测试；运维办事处需包括办公区和数据监控区并配备必要的办公设施，保障各项工作的正常运行。 
质量保证实验室基本要求： 
实验室大小应能保证操作人员正常工作。 
应采用密封窗结构，并设置缓冲间，防止灰尘和泥土带入实验室。
应安装温度和湿度控制设备，使实验室温度控制在25±5℃范围内，相对湿度控制在80%以下。
供电电源电压为220V，电压波动不能超过±10%。实验室供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护装置，实验室要有良好的接地线路，接地电阻≤4Ω。 
应配置良好的通风设备和废气排出口，保持室内空气清洁。
需具备颗粒物手工监测能力，在需要溯源比对时，可开展相关工作。

质量保证实验室应配备环境空气自动监测质量保证质量控制相关的仪器设备，基本仪器设备配置清单如下：
质量保证实验室基本设备清单
	序号
	设备名称
	技术要求
	数量
	用途

	1
	分析天平
	检定分度值≤0.01mg
	1台
	颗粒物与标准滤膜称重

	2
	与监测项目相同的

监测分析仪
	与子站监测分析仪器的技术性能指标相同或优于子站监测分析仪器
	1套
	量值传递

	3
	标准气体
	国家有证标准物质或标准样品
	1套
	量值传递

	4
	零气发生器
	符合HJ654的相关要求
	1套
	量值传递

	5
	动态气体校准仪
	符合HJ654的相关要求
	1套
	量值传递

	6
	臭氧校准仪
	配置臭氧发生器、臭氧光度计及  反馈装置
	2套
	量值传递

	7
	流量计
	0-500mL/min，I级
	2套
	量值传递

	8
	流量计
	0-5L/min，I级
	1套
	实验室流量基准

	9
	流量计
	0-5L/min，I级
	2套
	流量传递/量值传递

	10
	流量计
	0-20 L/min，I级
	1套
	实验室流量基准

	11
	流量计
	0-20 L/min，I级
	2套
	量值传递/量值传递

	12
	标准温度计
	I级，分辨率达到±0.1oC
	1个
	量值传递

	13
	压力计
	I级
	1块
	气路检查

	14
	高精度秒表
	误差0.01秒
	1块
	流量传递

	15
	压力表
	0.5级，分辨率≤0.01Kpa
	1块
	气压传递

	16
	真空表
	I级
	1个
	气路检查

	17
	湿度计
	I级
	1个
	湿度传递

	18
	温度计
	I级，分辨率0.1oC
	1个
	温度传递

	19
	万用表
	I级
	1台
	电压传递

	20
	PM10手工采样器
	满足HJ93要求
	3台
	准确度审核

	21
	PM2.5手工采样器
	满足HJ93要求
	3台
	准确度审核

	22
	有毒气体泄漏报警器
	能够对SO2、NO、CO、O3等气体开展监测并报警
	1套
	实验室安全防护


2.运维单位应按项目分包配备项目服务团队并提供详细人员配置情况（1包不少于49人、2包不少于47人），项目服务团队人员包括项目管理及质控人员（每包均不少于1人）、现场运维技术人员（人员数量与负责站点的数量比值不低于1/3，即1包不少于42人、2包不少于40人）、数据审核人员（每包均不少于4人）及驻场人员（每包均不少于2人），项目服务团队人员需全部取得省级以上（含）相关部门颁发的空气自动监测领域上岗证（或培训合格证），并且1包应至少有1名现场运维技术人员另取得环境空气挥发性有机物自动监测领域上岗证（或培训合格证）。项目服务团队人员中骨干人员应不少于投入总人数1/2（即1包不少于25人、2包不少于24人）。项目经理和骨干人员需具备3年以上从事相关工作经验，其余人员需具备2年以上从事相关工作经验。
运维单位选派的驻场人员，应具备全日制本科学历以上学历且从事相关工作（运行管理、数据统计分析等相关工作）5年以上工作经验。驻场人员应接受采购人管理，采购人有权要求运维单位撤换不符合运维管理要求的驻场人员，运维单位应按采购人要求承担必要的运维驻场服务场地和相关办公设备、办公用品的费用。

以上各包投标人应承诺项目经理和骨干人员专职服务于本项目且在履约期间未经采购人许可不得更换。
3.运维单位应保证配备的专用巡检车辆数量与负责日常维护站点的数量比值不低于1/6，即1包21台、2包20台。

4.运维单位须至少为每8个小型空气站配置1套备机（项目225个小型站中223个小型站使用监测设备为河北先河环保科技股份有限公司于2018年10月25日经环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心认证的XHAQMS3000型小型空气质量连续自动监测系统，其余鹿泉区白鹿泉乡人民政府和正定县南岗镇人民政府站点等2个站点使用的小型站为河北先河环保科技股份有限公司于2021年11月1日经环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心认证的XHAQMS3000型小型空气质量连续自动监测系统，因以上2个站点使用小型站监测设备与其他223个站点使用的小型站监测设备外观尺寸不同，故1包提供小型站备机中应包含1套此规格型号小型站备机）；每4个标准空气站配置1套备机，即1包提供15套小型站备机（含1套符合2021年11月1日认证检测的小型站使用备机）、2套标准站备机和1套交通站备机；2包提供14套小型站备机和2套标准站备机。

以上备机监测原理须与原机相同且符合现场安装条件，原机监测原理为PM10/PM2.5:β射线法；SO2：紫外荧光法；NO2：化学发光法；CO：气体滤波相关红外吸收法；O3：紫外吸收法，提供的备机须通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，须提供备机配置情况清单（包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、价格、来源、原理、生产日期等）和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告（提供的备机生产日期需在检测报告的有效期内）。

3个交通站须至少配置1套备机（备机监测原理与原机相同且符合现场安装条件，原机监测原理为PM10/PM2.5:β射线法；SO2：紫外荧光法；NO2：化学发光法；CO：气体滤波相关红外吸收法；O3：紫外吸收法；非甲烷总烃：气象色谱法；VOCs（PAMS57种组分）：气象色谱法，VOCs监测仪（苯系物）：气象色谱法；黑炭仪：多波长吸收法（光学衰减法）），其中氮氧化物自动监测仪、一氧化碳自动监测仪、臭氧自动监测仪、二氧化硫自动监测仪、PM10自动监测仪、PM2.5自动监测仪、非甲烷总烃自动监测仪和VOCs监测仪（PAMS57种组分）等备机须提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告（提供的备机生产日期需在检测报告的有效期内），VOCs监测仪（苯系物）和黑炭仪等备机须提供省级及以上计量检测机构出具的检测报告（提供的备机生产日期需在检测报告的有效期内）。以上备机需提供配置清单（包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、来源、原理和生产日期等）和相关检测报告。
须配置子站工控机、DTU设备、零气发生器和动态校准仪（标准站）、便携式零气发生器和动态校准仪（小型站）、数采仪、视频监控系统、空调系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、安全消防设施和小型站机柜（含配套空调、泵箱等辅助设备）等备用设备（每包需配备4套小型站备用设备和2套标准站备用设备），1包另需配备1套气象五参数、车流量、环境能见度仪、城市摄影系统、工控机设备、VPN设备、DTU设备、高精动态校准仪、高纯零气发生器、高纯氢气发生器、动态校准仪、零气发生器、数采仪、视频监控系统、空调系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、安全消防设施等交通站备用设备。
投标人为监测仪器生产厂家的须提供用于运维工作的库存备机和备用设备清单；已经购买的须提供购置发票和采购合同复印件；未购买备机和备用设备的须与生产厂家签订供货协议或意向性供货协议，并提供协议复印件。项目实施前，提供的备机和备用设备应按照相关标准进行验收并向市环境监控中心备案。

5.运维单位需要配备必要的质控设备和标准气体。标准气体（混合标准气体）须为具备生产一级标物能力厂家所生产的一级标物。

至少每6个小型站配置1套便携式动态气体校准仪（含混合标准气体）和零气发生器等质控设备耗材，标准站和交通站需每个站点配备标准气体，至少每6个站点配备1套流量计、一级压力计、一级温度计和一级湿度计。（即1包需配备20套便携式动态气体校准仪和零气发生器等质控设备，8套标准站标准气体，3套交通站标准气体；2包需配备19套便携式动态气体校准仪和零气发生器等质控设备，8套标准站标准气体）
投标人为质控设备和标准气体生产厂家的须提供用于运维工作的库存设备清单；已经购买质控设备的须提供购置发票或采购合同复印件；未购买质控设备的须与生产厂家签订了供货协议或意向性供货协议，并提供协议复印件（并须承诺项目实施前配齐）。

6.运维单位应配备专用仪器维护维修工具。工具套数与负责日常维护站点的数量比值不低于1/6，即1包21套、2包20套。

7.运维单位须承诺项目实施前配齐项目运维要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。应使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应经采购人确认，其中颗粒物设备使用耗材必须为原厂生产耗材），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

8.须对子站数据进行保密处理，不得外泄，运维前与用户签订保密协议。

9.运维单位不得擅自改变站点网络传输方式；如站点具备必要的网络传输的硬件条件，运维单位应至少按照 10M 以上的上行带宽支付网络传输费用。

10.中标后，承诺按照市生态环境局或市环境监控中心要求开展空气站运维的交接工作。

11.中标后，应无条件接受采购人对承诺内容的检查（须提供承诺函并加盖公章）。

12.根据采购人要求开展联机比对检查工作。每包应配备至少12台便携式PM2.5自动监测仪器（具备β射线加动态加热系统），颗粒物便携式联机比对设备应获得中国环境监测总站的校准证书，校准证书中各浓度相对示值误差均应在±10％范围内，否则视为不满足要求。

13.对联机比对不合格的自动站颗粒物监测设备，中标人应使用备机开展监测，原机通过自行维护、检修、返厂维修等措施，在2个月内完成达标整改，对于无法达标的设备应长期使用备机开展监测。
二、运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作： 

1.空气站的日常运行维护； 

2.空气站的日常质量管理； 

3.空气站的日常安全管理； 

4.空气站的设备维护保养及故障维修； 

5.空气站其他辅助设施的维护、保养及维修； 

6.空气站数据采集与传输系统的维护及维修，保障空气站与市环境监控中心和上级部门的通讯正常； 

7.根据工作需要开展对空气站PM2.5自动监测的联机比对和手工比对工作； 

8.当仪器出现故障不能及时修复时，应在 24 小时之内使用备机开展监测，并同时报告市环境监控中心，市环境监控中心组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理； 

9.仪器因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致无法正常时，运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告市环境监控中心，市环境监控中心上报市生态环境局酌情处理； 

10.当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地生态环境部门按照点位管理程序向市生态环境局报批。涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关材料的备案； 

11.运维单位签订运维合同后1个月内，运维单位应完成负责区域所有空气站监测设备的第一次预防性维护工作。

三、运行维护工作目标

运行期间，运维单位应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。 

运维单位必须建立完善的的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站的运行质量应达到以下指标： 

运行质量应达到以下指标：
所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。 

1.各项指标数据捕获率≥90%（以小时值计）； 

2.各项指标数据质控合格率≥90%（以小时值计）。

交通站运行质量应达到以下指标：

所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）和《国家光化学监测网自动监测数据审核技术》中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

1.数据有效率要求：

小时数据有效率：VOCs总体组分75%以上组分数据有效，关键组分无效个数不超过5个；

日数据有效率(24小时)：VOCs每日至少有18个小时平均浓度值。

光化学监测网中所涉及VOCs以外的监测项目,数据有效率计算方法与VOCs一致。要求数据有效率不低于85%，且每日有效小时数据不低于20个。

2.各项指标数据质控合格率≥90%（以小时值计）。

四、运维工作要求

运维单位应遵守市生态环境局、市环境监控中心关于空气站运行管理的各项规定，如运维期间市生态环境局、市环境监控中心出台新的空气站运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。 

1、运维工作一般要求如下： 
运维工作一般要求：
(1)保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

(2)保持站房外周边20m以内的环境清洁；

(3)检查供电及网络通讯的情况，保证系统的正常运行；

(4)保证空调正常工作，标准站站房（小型站机柜）内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

(5)指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

(6)定期检查消防和安全设施；

(7)每次维护后做好系统运行维护记录；

(8)在重污染天气、沙尘天气等污染过程结束后或监测数据出现异常后，应及时开展相应的运维工作；

(9)进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2、每日工作内容： 
每日工作内容包括但不限于：
查看空气站监测数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括： 

(1)判断系统数据采集与传输情况； 

(2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况； 

(3)根据监测数据、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况，发现异常及时赴现场解决；在每日 6时-23时出现的故障，应在4小时内解决，其它时间出现的故障，应在 8 小时内解决(通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决)；

(4)具备自动零点检查功能的站点，根据需要对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准；； 

(5)每日12时前完成前一日的视频审核工作，发现异常情况及时核实并解决，并将审核结果报送采购人；

(6)运维单位对空气站监测数据进行审核，并将审核数据按时提交市环境监控中心。负责数据审核的人员必须经过相关业务技术培训并向市监控中心报备后方可上岗工作。
每日12时前完成各站点原始小时值的审核，报送监控中心复核。对复核不通过的数据，需于第2日12时前再次审核后上报。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以监控中心最终复核结果为准。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，可顺延1日审核报送，最多顺延2日。

每月1日12时前，完成上月所有实时监测数据的在线审核，报送市环境监控中心复核。对复核不通过的数据，于1日18时前再次报送市环境监控中心。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以市环境监控中心最终复核结果为准。

对于未能在规定时间内按时完成审核的数据，须于数据产生1周内，以正式文件形式向市环境监控中心报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。 

(7)配备巡检软件及电脑、手机客户端，现场实时上传运维期间情况。 

交通站每日工作内容包括但不限于：

每天上午和下午两次远程查看空气站监测数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1)判断系统数据采集与传输情况； 

(2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站点内部情况；

(3)发现监测数据异常时，应立即通知采购人，在每日6-23 时出现的故障，应在4小时内解决，其它时间出现的故障，应在8小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；重大活动保障和臭氧污染时段，设备不得无故停机和非必要的校准、质控和维护等，期间服从委托方工作安排；

(4)根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

(5)每日检查数据是否及时上传至市环境监控中心和上级管理部门，发现数据掉线及时恢复；

(6)运维单位对空气站监测数据进行审核，并将审核数据按时提交市环境监控中心。

(7)对维护或校准期间产生的异常数据或无效数据，应当日通知相关市环境监控中心，保证监测数据的及时审核和上报；

(8)具备自动零点检查功能的站点，对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准； 

(9)每日12时前完成前一日的视频审核工作，发现异常情况及时核实并解决，并将审核结果报送市环境监控中心；

(10)配备巡检软件及电脑、手机客户端，现场实时上传运维期间设备和工作情况； 

(11)通过远程或者现场检查的方式检查非甲烷总烃自动监测系统分析模块的FID温度、柱箱温度、柱前压、保留时间等重要参数是否正常，检查图谱基线是否存在异常漂移和波动，检查仪器保留时间漂移情况；

(12)通过远程或者现场检查的方式检查挥发性有机物自动监测系统富集/解析模块、分析模块的温度、气压、时间、流量、电压等重要参数是否正常；按照厂家说明书或作业指导书要求检查图谱基线(质谱应使用TIC 图)是否存在异常漂移和波动；根据保留时间前、中、后各段经常检出且浓度较高的特征VOCs组分检查保留时间漂移是否超出0.5min；对质谱内标化合物特征离子丰度进行检查。
3、每周工作内容： 

每周工作内容包括但不限于：
每周至少巡检空气站1次，并做好巡检记录，巡检时需要完成的工作包括： 

(1)查看站点设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气体的消耗情况； 

(2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常； 

(3)检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常； 

(4)检查 PM10和 PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作； 

(5)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修； 

(6)按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护； 

(7)检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源； 

(8)检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定； 

(9)检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常，确保无远程控制软件； 

(10)对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

(11)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗； 

(12)在冬、夏季节应注意站点站房室（机柜）内外温差，若温差较大，应及时改变站房（机柜）温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象； 

(13)应及时清除站点周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样有影响的树枝； 

(14)应经常检查避雷设施是否可靠，站点站房（机柜）是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房（机柜）外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行； 

(15)检查站点的安全设施，做好防火防盗工作； 

(16)每周对气象仪器的运行情况进行检查； 

(17)每周对颗粒物的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽及时进行更换； 

(18)做好视频系统的日常维护，确保其运行正常；若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向市环境监控中心汇报； 

(19)每周对站点内外环境卫生进行检查，及时保洁。 

交通站每周工作内容包括但不限于：

每周至少巡检空气站1次，并做好巡检记录，巡检时需要完成的工作包括： 

（1）查看站点设备设施是否完好齐全、有无丢失和损坏，检查各种消防、安全设施是否完好齐全，检查避雷设施是否正常，房屋是否有漏雨现象，气象杆是否损坏，排风排气装置工作是否正常；

（2）检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气标准气钢瓶阀门是否漏气，检查标气和辅助气有效期、压力； 

（3）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，监测仪器采样流量是否正常；

（4）检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常； 

（5）在冬、夏季节应注意站房内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

（6）检查PM10、PM2.5监测仪和黑炭仪动态加热装置、采样总管加热装置和气路保温措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象，如果存在冷凝水应及时进行清洁干燥处理；

（7）对PM10 、PM2.5监测仪和黑炭仪进行流量检查，二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修； 

（8）对非甲烷总烃自动监测系统进行点检并做好记录，包括空白检查和标点（甲烷2000ppb和丙烷500 ppbC）检查；   

（9）对挥发性有机物自动监测系统进行单点质控检查和空白检查；

(10)检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源； 

(11)检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定； 

(12)检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常，确保无远程控制软件； 

(13)对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

(14)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜等耗材，检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗； 

(15)每周对车流量设备、气象仪器、能见度仪器和城市摄影系统的运行情况进行检查； 

(16)每周对颗粒物的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽及时进行更换，如采用气体发生器，应检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性碳或无水氯化钙； 

(17)做好视频系统的日常维护，确保其运行正常；若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向市环境监控中心汇报； 

(18)每周对站点内外环境卫生进行检查，及时保洁；及时清除站点周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样有影响的树枝。
4、每月工作内容： 
每月工作内容包括但不限于：
(1)清洗 PM10及 PM2.5采样头，检查β射线法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件； 

(2)检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，应及时进行校准；

(3)检查仪器时钟，对仪器存储数据与数采仪接收数据的一致性检查，对数据和运维记录进行备份；

（4）清洗仪器风扇及防尘网、空调过滤网；

（5）标准站气态分析仪每月进行一次采样口标气跨度检查，若偏差超出±2%应及时检修。 

交通站每月工作内容包括但不限于：

(1)清洗 PM10、PM2.5监测仪和黑炭仪采样头，检查β射线法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件； 

(2)检查和校准 PM10及 PM2.5监测仪相对湿度、温度传感器、压力传感器和动态加热装置； 

(3)检查 PM10及 PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪、非甲烷总烃监测仪和挥发性有机物监测仪采样流量，超过国家相关规范要求，应及时进行校准；

(4)每月对数据和运维记录进行备份。 
5、每季度工作内容： 
每季度工作内容包括但不限于：
（1）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次； 

（2）对 PM10和 PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时及时进行校准或维修； 

（3）对气态污染物监测仪进行多点检查和精密度审核； 

（4）按要求开展颗粒物联机比对；

（5）检查和校准PM10及PM2.5监测仪环境温度、压力、相对湿度传感器； 

（6）气态分析仪每季度进行一次低浓度检查，若偏差超出±10%应及时检修；

（7）采用臭氧传递标准对站点臭氧工作标准进行标准传递；

（8）运维单位开展内部运行质量检查。

交通站每季度工作内容包括但不限于：

（1）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次； 

（2）对 PM10和 PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时及时进行校准或维修； 

（3）对气态污染物监测仪进行精密度审核； 

（4）按要求开展颗粒物联机比对；

（5）对气态监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

（6）对非甲烷总烃监测仪和挥发性有机物监测仪进行验漏检查。 

6、每半年工作内容： 

每半年工作内容包括但不限于：
（1）采用臭氧传递标准对站点臭氧工作标准进行标准传递；
（2）对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准； 

（3）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查； 

（4）对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查； 

（5）对颗粒物标准膜进行期间核查，不合格的更换新标准膜；

（6）检查和校准气象五参数设备。

交通站每半年工作内容包括但不限于：

（1）采用臭氧传递标准对站点臭氧工作标准进行标准传递；

（2）对动态校准仪流量进行单点检查，超出规定范围的进行20点检查，必要时校准； 

（3）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查； 

（4）对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查； 

（5）检查和校准气象五参数设备。

7、每年工作内容： 
每年工作内容包括但不限于：
（1）对气态污染物监测仪器进行准确度审核；

（2）检查PM10及PM2.5监测仪气路温度、相对湿度传感器；

（3）对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

（4）对具备数据传输功能的站点和与互联网连接的平台开展网络安全检查工作，并由有资质的公司出具检测报告。
交通站每年工作内容包括但不限于：

（1）按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查； 

（2）对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件；

（3）对非甲烷总烃监测仪进行稳定性、准确性和检出限测试；

（4）对挥发性有机物监测仪进行目标化合物测试。

8、运维单位应建立空气站维护档案 

空气站维护档案包括：
对空气站的运维工作进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，使用由市环境监控中心制定的运行记录统一样式表格。日常运行中使用相关记录至少应包括： 

（1）空气站每周（次）巡检工作汇总表
（2）站点巡检记录（每周） 

（3）二氧化硫（SO2）分析仪运行状况检查记录表（每周）

（4）氮氧化物（NOX）分析仪运行状况检查记录表（每周）

（5）臭氧（O3）分析仪运行状况检查记录表（每周）

（6）一氧化碳（CO）分析仪运行状况检查记录表（每周）

（7）颗粒物PM10自动监测分析仪运行状况检查记录（每周）

（8）颗粒物PM2.5自动监测分析仪运行状况检查记录（每周）

（9）其他仪器、设备运行状况检查记录（每周）；

（10）站点设备维护记录（每月）

（11）气体分析仪流量检查记录表（每月）

（12）多气体动态校准仪校准检查记录表（每月）

（13）站点设备维护记录（每季度）

（14）颗粒物PM10自动监测分析仪运行状况检查记录（每季度）
（15）颗粒物PM2.5自动监测分析仪运行状况检查记录（每季度）
（16）气体分析仪（二氧化硫）多点校准记录表（每季度）

（17）气体分析仪（氮氧化物）多点校准记录表（每季度）

（18）气体分析仪（一氧化碳）多点校准记录表（每季度）

（19）气体分析仪（臭氧）多点校准记录表（每季度）
（20）(二氧化硫)仪器精密度审核记录表（每季度）

（21）(氮氧化物)仪器精密度审核记录表（每季度）

（22）(一氧化碳)仪器精密度审核记录表（每季度）

（23）(臭氧)仪器精密度审核记录表（每季度）
（24）PM2.5联机比对记录（每季度）

（25）动态校准仪（工作标准）量值传递记录表（每季度）

(26)颗粒物PM10环境温度、湿度与压力检查记录表（每季度）

(27)颗粒物PM2.5环境温度、湿度与压力检查记录表（每季度）

(28)颗粒物PM10自动监测分析仪气密性检查记录（每半年）

(29)颗粒物PM2.5自动监测分析仪气密性检查记录（每半年）

(30)气态CO自动监测分析仪气密性检查记录（每半年）

(31)气态NOX自动监测分析仪气密性检查记录（每半年）

(32)气态SO2自动监测分析仪气密性检查记录（每半年）

(33)气态O3自动监测分析仪气密性检查记录（每半年）

(34)设备半年维护记录（每半年）

(35)氮氧化物分析仪钼炉转化率记录表（每半年）

(36)多气体动态校准仪校准检查记录表（每半年）

(37)(二氧化硫)仪器准确度审核记录

(38)(氮氧化物)仪器准确度审核记录

(39)(臭氧)仪器准确度审核记录

(40)(一氧化碳)仪器准确度审核记录

(41)标准物质记录表（每年）

(42)颗粒物PM10气路温度、湿度检查记录表（每年）

(43)颗粒物PM2.5气路温度、湿度检查记录表（每年）

(44)预防性维护记录表（每年）

(45)空气自动监测仪器设备检修记录表；

(46)零备件、耗材更换记录

(47)备机更换记录表（气态）

(48)备机更换记录表（颗粒物）

(49)异常情况应急处置记录表

(50)视频异常情况应急处置记录表

(51)站点进出登记记录

(52)断电、断网记录表

(53)远程查看空气站监测数据登记表（每日）

(54)滤膜粘贴表
交通站空气站维护档案包括：

（1）空气站每周（次）巡检工作汇总表；

（2）巡检记录（每周）； 

（3）二氧化硫（SO2）分析仪运行状况检查记录表（每周）； 

（4）氮氧化物（NOX）分析仪运行状况检查记录表（每周）；

（5）臭氧（O3）分析仪运行状况检查记录表（每周）；

（6）一氧化碳（CO）分析仪运行状况检查记录表（每周）；

（7）颗粒物PM10自动监测分析仪运行状况检查记录（每周）；

（8）颗粒物PM2.5自动监测分析仪运行状况检查记录（每周）；

（9）其他仪器、设备运行状况检查记录（每周）；

（10）设备维护记录（每月）；

（11）气体分析仪流量检查记录表（每月）；

（12）多气体动态校准仪校准检查记录表（每月）；

（13）颗粒物温度、压力校准记录（每月）；

（14）设备维护记录（每季度）；

（15）颗粒物 PM10自动监测分析仪运行状况检查记录（每季度）；

（16）颗粒物 PM2.5自动监测分析仪运行状况检查记录（每季度）；

（17）气体分析仪（二氧化硫）多点校准记录表（每季度）；

（18）气体分析仪（氮氧化物）多点校准记录表（每季度）；

（19）气体分析仪（一氧化碳）多点校准记录表（每季度）；

（20）气体分析仪（臭氧）多点校准记录表（每季度）；

（21）(二氧化硫)仪器精密度审核记录表（每季度）；

（22）(氮氧化物)仪器精密度审核记录表（每季度）；

（23）(一氧化碳)仪器精密度审核记录表（每季度）；

（24）(臭氧)仪器精密度审核记录表（每季度）；

（25）颗粒物（PM10/PM2.5）参比方法比对记录（每季度）；

（26）设备半年维护记录（每半年）；

（27）氮氧化物分析仪钼炉转化率记录表（每半年）；

（28）多气体动态校准仪校准检查记录表（每半年）；

（29）臭氧校准仪（工作标准）量值传递记录表（每半年）；

（30）(二氧化硫)仪器准确度审核记录(每年)；

（31）(氮氧化物)仪器准确度审核记录(每年)；

（32）(臭氧)仪器准确度审核记录(每年)；

（33）(一氧化碳)仪器准确度审核记录(每年)；

（34）载气更换记录表（每周）；

（35）非甲烷自动监测系统状态检查记录（每周）；

（36）非甲烷总烃分析仪高纯零空气空白-标点检查记录表（每周）；

（37）VOCs自动监测系统状态检查记录（每周）；

（38）VOCs自动监测系统单点质控记录表（每周）；

（39）VOCs自动监测系统空白检查记录表（每周）；

（40）黑炭仪状态检查记录（每周）；

（41）黑炭仪质控记录（每周）；

（42）VOCs（苯系物）自动监测系统状态检查记录（每周）；

（43）VOCs（苯系物）自动监测系统空白检查记录表（每周）；

（44）VOCs（苯系物）自动监测系统单点质控记录表（每周）；

（45）甲烷非甲烷自动监测站房系统检查记录表（每月）；

（46）VOCs校准仪校准检查记录表（每月）；

（47）VOCs气体稀释仪校准检查记录表（每月）；

（48）VOCs校准仪校准检查记录表（每月）；

（49）苯系物校准仪校准检查记录表（每月）；

（50）黑炭仪质控记录（每月）；

（51）非甲烷总烃分析仪多点校准记录（每季度）；

（52）VOCs自动监测系统多点校准记录表（每季度）；

（53）VOCs自动监测系统多点校准记录表（每季度）；

（54）苯系物自动监测系统多点校准记录表（每季度）；

（55）非甲烷总烃系统维修记录表（每年）；

（56）VOCs系统维修记录表（每年）；

（57）苯系物系统维修记录表（每年）；

（58）非甲烷总烃自动监测系统检出限质控记录表（每年）；

（59）非甲烷总烃稳定性检查记录表（每年）；

（60）VOCs自动监测系统检出限质控记录表（每年）；

（61）VOCs自动监测系统精密度/准确度质控记录表（每年）；

（62）苯系物自动监测系统检出限质控记录表（每年）；

（63）苯系物自动监测系统精密度/准确度质控记录表（每年）；

（64）标准物质记录表（每年）；

（65）预防性维护记录表（每年）；

（66）空气自动监测仪器设备检修记录表；

（67）零备件、耗材更换记录；

（68）备机更换记录表（气态）；

（69）备机更换记录表（颗粒物/黑炭仪）；

（70）站房异常情况应急处置记录表；

（71）视频异常情况应急处置记录表；

（72）站点进出登记记录；

（73）断电、断网记录表；

（74）远程查看空气站监测数据登记表（每日）。

9、日常运维其他相关要求如下： 
(1)每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质，更换后粘贴留存；颗粒物纸带更换后置于原包装盒，记录使用日期留存待查。

(2)应每周按时制定运维工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知市环境监控中心和上级部门。 

(3)运维单位保证满足空气站故障的响应时间要求，当站点每日6时-23 时出现故障，应在1小时之内响应，4 小时内到达现场解决，其它时间出现的故障，应在8小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。 

(4)当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时向市环境监控中心报备仪器损坏情况及原因，酌情处理。 

(5)仪器报废后（包括使用超期导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，并报告市环境监控中心。 

(6)严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。 

10、质量控制要求 

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。 

（1）量值溯源要求 

中标单位在每个站点需配备标准气体，标准气体须为具备生产一级标物能力厂家所生产的一级标物（标准站不可使用混合标气）。另外，当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时，停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

中标单位应每年将站点运行所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备溯源到生态环境监测计量中心（总站）或省级及以上法定计量检定机构。每年将站点所用的PM2.5联机比对设备、臭氧标准向中国环境监测总站或其他具备臭氧标准参考光度计（SRP）和臭氧监测一级校准能力的单位进行溯源，性能指标均应符合要求。

对需要检定和校准的其他仪器设备按要求定期开展检定和校准工作。

（2）日常质量控制要求 

监测仪在以下情况下需进行校准： 

1）安装时 

2）移动位置时 

3）进行可能影响校准结果的维修或维护后 

4）监测仪暂停工作一段时间后 

5）有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化 

6）超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。 

（3）质量检查 

运维单位必须接受市环境监控中心及上级环境管理部门有关人员的质量检查。 

（4）质量控制资料整理 

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。巡检记录、维修维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，定期进行整理归档。
11、系统设备维修要求 
（1）维修更换工作要求 

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。 

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。 

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测便携式联机比对筛查技术规定（试行）》等相关规范要求，同时提交相应报告。
附件3
正本(副本)
                             项目
询价响应文件
项目名称：       
               


 

报价单位：          

          （公章）

法定代表人：          

       （印鉴）

           日  期：       年      月      日
报价承诺函

致石家庄市环境监控中心:

                               授权         为全权代表,参加贵单位采购项目询价的有关活动并报价。为此，我方郑重声明以下诸点：

提交下述文件正本一份和副本贰份
初始报价表

采购项目报价简要说明

二次报价表

据此函，法人授权委托代理人代表宣布如下
我公司已详细审阅项目全部的有关文件（包括但不限于项目工作方案、采购明细、技术参数、实现的功能或者目标等），我们完全理解并同意放弃对此方面有不明及误解的权利。

我公司将按询价响应文件的有关承诺规定履行责任和义务。

报价之日起有效期为     个日历日。

初始报价为(小写)       元；(大写)              ； 

投 标 单 位：（盖章）




  法人授权代表：（签字）







  

  年    月    日

初始报价表

                               单位:元
	报价单位
	

	项目名称/包号
	

	初始报价

	人民币大写：
小写：

	质量
	达到相关行业标准或符合采购方要求

	交付期
	

	报价单位

	法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字或盖章）：
                               （公章）
             年     月    日


    说明：要求内容填写清楚，准确无误。本表中的总报价应与分项报价表费用总和一致。
采购项目报价简要说明

报价单位名称:                                   项目名称/包号：         

	序号
	项目类型
	项目明细
	单价（元/年）
	数量
	服务周期（年）
	报价（元）
	备注

	1
	人工费
	含项目人员工资、保险、   奖金等支出
	
	
	1
	
	注明投入人员类别、数量及月薪

	2
	监测及质控设备日常消耗
	耗材、备件备品和        质控设备年检
	
	
	1
	
	分别注明小型站和标准站费用（1包需另注明交通站相关费用）

	3
	巡检软件平台和网络安全 检测费用
	巡检软件平台及站点网络安全检查
	
	
	1
	
	

	4
	站点运行

基本费用
	电费
	
	
	1
	
	电费和基础设施维护保养费需分别注明小型站和标准站费用1包需另注明交通站相关费用）

	
	
	光纤通讯费
	
	
	1
	
	

	
	
	基础设施维护保养费
	
	
	1
	
	

	
	
	避雷系统的年检
	
	
	1
	
	

	5
	运维车辆消耗
	含车辆油费、保险、车检、维修保养和路桥费
	
	
	1
	
	

	6
	站房租赁费
	场地租赁费用
	
	
	1
	
	

	...
	...
	...
	
	
	
	
	

	初始报价总价
	


报价单位代表（签字或盖章）:____________________

（仅做参考，可依据项目方案预算实际情况编制，其中人工费可按照工作岗位进行编制、其他项目可区分标准站和小型站进行编制，监控及质控设备日常消耗数量为1，其余项目数量按照实际投入填写）
                                   单站点报价表  （项目名称/包号：                                 ）
	序号
	站点类型
	单价（元/站/年）
	数量（个）
	服务周期
	报价（元）
	备注

	1
	标准站
	
	
	1年
	
	

	2
	小型站
	
	
	1年
	
	

	3
	交通站
	
	
	1年
	
	1包需填写

	
	初始报价总价
	


报价单位代表（签字或盖章）:____________________

二次报价表

                                                 单位:元
	报价单位
	

	项目名称
	

	二次报价

	人民币大写：
小写：

	质量
	达到相关行业标准或符合采购方要求

	交付期
	

	报价单位

	法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字或盖章）：
                               （公章）
             年     月    日


    注：本次询价分初始报价和二次报价，经与采购方询价小组谈判后，再填制二次报价表（手工填写）。
授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              （单位名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的                        （姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加    XXX（单位）    的         项目的市场询价活动。代理人在询价谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                性别：    年龄：

单位：                  职务：    身份证号：

固定电话：              手机号码：

报价单位：（盖章）

法定代表人：（盖章）

有效期：  年  月  日至  年  月  日

                           日期：  年  月  日

【营业执照副本（或三证合一）复印件】（加盖单位公章和法人章）

【相关资质复印件】（加盖单位公章和法人章）

【被询价单位法人身份证复印件】（加盖单位公章和法人章）【被询价单位委托代理人身份证复印件】（加盖单位公章和法人章）

【其他】

石家庄市环境监控中心
石家庄市重点区域空气质量监测自动站

运维服务项目询价告知卡
                              （报价单位名称）：
我单位官网发布的“石家庄市环境监控中心关于石家庄市重点区域空气质量监测自动站运维服务项目的询价信息公告”是否阅知？
我单位官网发布的“石家庄市环境监控中心石家庄市重点区域空气质量监测自动站运维服务项目询价要求及流程”是否阅知？
我单位官网发布的“石家庄市环境监控中心石家庄市重点区域空气质量监测自动站运维服务项目工作方案”及采购需求是否阅知？
报价单位（公章）：                               

委托代理人（签字）：

                                    年   月   日


